|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 06.10.2017. god.

Del. broj: 13-1847

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 28/2017 Podni stacionarni RTG aparat

Dana 03.10.2017. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 28/2017 – Podni stacionarni RTG aparat:

PITANJE 1:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste sledeće:

"Stavka 1 - Pacijent sto sa bucky-nosačem flet panela:

- Dimenzije pacijent stola: min. 2150 x 800 mm“

Imajući u vidu da određena snimanja barijatrijskih pacijenata zahtevaju veću širinu pacijent stola predlažemo da Vašu konkursnu dokumentaciju izmenite da glasi:

"Dimenzije pacijent stola: min. 2150 x 850 mm“

ODGOVOR 1:

Naručilac ostaje pri svome zahtevu.

U skladu sa potrebama iz medicinske prakse, ispitivanja tržišta koje smo preduzeli, kao i transparentne komparativnosti komponenti uređaja (pacijent stola), naručilac smatra da treba da ostane pri definisanoj stavki u konkursnoj dokumentaciji. Potpuno smo uvereni da je ovako iskazana potreba naručioca u skladu sa osnovnim načelima javne nabavke, pre svega obezbedjivanjem konkurencije, a ne ugrožavajući pri tome upotrebnu vrednost aparata i kvalitet medicinske usluge. Naručilac je definisao minimalne tehničke karakteristike predmetnog dobra. Za naručioca je prihvatljiva svaka ponuda koja zadovoljava minimalne tehničke karakteristike iskazane u tehničkoj specifikaciji, odnosno u ovom slučaju

- Dimenzije pacijent stola: min. 2150 x 800 mm

PITANJE 2:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste sledeće:

„Stavka 2 - Podni nosač RTG cevi:

-Rotacija stuba oko vertikalne ose min +/- 180 stepeni"

Imajući u vidu da je podni nosač RTG cevi prvenstveno namenjen eksponiranju pacijenata na pacijent stolu i vertikalnom stativu te je kao i takav predviđen za upotrebu od strane vodećih svetskih proizvođača molimo Vas da zbog učešća vodećih svetskih proizvođača RTG sistema u predmetnom postupku izmenite Vašukonkursnu dokumentaciju u :

"Rotacija stuba oko vertikalne ose u opsegu min. 180 stepeni"

ODGOVOR 2:

Naručilac ostaje pri svome zahtevu.

Obzirom da je korisnik opreme radiološka služba opšte bolnice u Zrenjaninu, čija se delatnost odnosi na rad sa specifičnim povredma i stanjima pacijenata, rotacija stuba oko vertikalne ose omogućava lakše „pozicioniranje’’ nepokretnih pacijenata kao i mogućnost snimanja u „slobodnoj tehnici“, odnosno pozicioniranja rtg cevi i prenosivog flet panel detektora van bukija u pacijent stolu. Ovom rotacijom postiže se mogućnost snimanja pacijenata na krevetima i kolicima, a  sve praktično bez dodatnih pomeranja pacijenta, što svakako doprinosi podizanju  kvaliteta  pružene usluge pacijentu i smanjenju utrošak vremena u radu. Naručilac ne želi da dodatna pomeranja pacijenta u nekim situacijama,  specifični prelomi,politraume, prethodno neprepoznate unutrašnje povrede ili nešto slično, ima uticaj na stanje pacijenta u daljem toku lečenja ili donošenja zaključka medicinskih radnika. Nabavkom RTG sistema sa ovom funkcionalnošću mogu da se izbegnu ovakve komplikacije, kako za pacijenta, tako i za osoblje.

U skladu sa potrebama iz medicinske prakse, ispitivanja tržišta koje smo preduzeli, kao i transparentne komparativnosti komponenti uređaja, naručilac smatra da treba da ostane pri definisanoj stavki u konkursnoj dokumentaciji. Potpuno smo uvereni da je ovako iskazana potreba naručioca u skladu sa osnovnim načelima javne nabavke, pre svega obezbedjivanjem konkurencije, a ne ugrožavajući pri tome upotrebnu vrednost aparata i kvalitet medicinske usluge.

PITANJE 3:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste sledeće:

"Stavka 5 - Vertikalni nosač flet-panela sa bucky-jem za snimanje stojećih pacijenata:

- Motorizovano i manuelno pomeranje vertikalnog stativa"

Kako svako pozicioniranje pacijenata se može obaviti kako manuelno, tako i motorizovano, s tim što se vertikalni stativ može brže pozicionirati manuelnim pomeranjem, molimo Vas da Vaš zahtev izmenite u :

"Motorizovano ili manuelno pomeranje vertikalnog stativa"

ODGOVOR 3:

U skladu sa potrebama iz medicinske prakse, ispitivanja tržišta koje smo preduzeli, kao i transparentne komparativnosti komponenti uređaja, naručilac smatra da treba da ostane pri definisanoj stavki u konkursnoj dokumentaciji. Potpuno smo uvereni da je ovako iskazana potreba naručioca u skladu sa osnovnim načelima javne nabavke, pre svega obezbedjivanjem konkurencije, a ne ugrožavajući pri tome upotrebnu vrednost aparata i kvalitet medicinske usluge. Smisao definisanja tehničkih uslova nije u pružanju mogućnosti svim potencijalnim ponudjačima da  mogu učestvovati, već samo onima koji mogu ponuditi proizvod odgovarajućeg kvaliteta, što je u skladu sa zakonom o javnim nabavkama.  Tehnički parametri odredjuju neophodan nivo kvaliteta, definisani su na osnovu zahteva struke i kao i medicinskim, tehnološkim i tehničkim potrebama naručioca. Motorizovano kretanje vertikalnog stativa značajan je parameter, i omogućava lakše pozicioniranje pacijenta prilikom snimanja kako pluća tako i koštano zglobnog sistema. Naručiocu je dobro poznata činjenica da gotovo svi svetski proizvođači digitalnih RTG apatara isporučuje sisteme sa motorizovanim vertikalnim pomeranjem nosačaflet panel detektora.Predmetni parametar može da ispuni više ponudjača prisutnih na tržištu Republike Srbije.

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije za stavku 5. Vertikalni nosač flet panel detektora sa bucky-em za snimanje stoječih pacijenata tako što će dodati i :

“Ugao nagivba kućišta detektora u rasponu najmanjeod – 200 do + 900”

Izmena će biti objavljena na Portalnu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Naručiocu je dobro poznata činjenica da gotovo svi svetski proizvođači digitalnih RTG apatara isporučuje sisteme sa tiltom odnosno sa promenljivim uglom nosačaflet panel detektora. Predmetna karakteristika dozvoljava korisniku snimanja kosih projekcija u vertikalnom položaju. Takođe, prilokom pomeranja u horizontalni položaj (tilt 90o) dobija se mogućnost snimanjai gornjih ekstremiteta na vertikalnom stativu.  Predmetni parametar može da ispuni više ponudjača prisutnih na tržištu Republike Srbije.

PITANJE 4:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste sledeće:

Stavka 7 - Akvizaciona radna stanica za upravljanje i obradu slike dobijene sa Flat-panela

- Jedna radna stanica za upravljanje ekspozicijom i akvizicijom, računar sa minimum jednim LCD/TFT monohromatskim galvanizovanim monitorom dijagonaleminimum 21", rezolucije minimum 1MP, procesorom minimalno Dual core 3.0 GHz, minimalno RAM 8GB

Molimo Vas da dozvolite u učešće ponuđačima koji nude i bolje rešenje od traženog, tj. kolor monitor koji svakako omogućava i prikaz monohromatske slike.

Molimo Vas da Vaš zahtev izmenite u :

Jedna radna stanica za upravljanje ekspozicijom i akvizicijom, računar sa minimum jednim LCD/TFT monohromatskim galvanizovanim ili kolor monitorom dijagonale

minimum 21", rezolucije minimum 1MP, procesorom minimalno Dual core 3.0 GHz, minimalno RAM 8GB

ODGOVOR 4:

Prihvata se sugestija potencijalnog ponuđača.

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije tako da glasi:

Jedna radna stanica za upravljanje ekspozicijom i akvizicijom, računar sa minimum jednim LCD/TFT monohromatskim galvanizovanimili kolor monitorom dijagonale, minimum 21", rezolucije minimum 1MP, procesorom minimalno Dual core 3.0 GHz, minimalno RAM 8GB

Izmena će biti objavljena na Portalnu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

PITANJE 5:

Vašom konkursnom dokumentacijom pod stavkom 6 kao i pod elementima bodovanja  definisali ste sledeće:

Stavka 6 - Bežični flet panel detektor

- Rezolucija slike 2800x2800 piksela

Rezolucija slike je kod različitih proizvođača detektora definisana u različitim matricama. Npr. kod nekih proizvođača je rezolucija definisana kao 2500x3000 piksela. kod drugih 2750x3150 itd... I pored činjenice da svi ovi detektori imaju približnoisti broj piksela ipak mnogima od njih je onemogućeno učešće zbog insistiranja naručioca na matrici 2800x2800. Molimo Vas da Vašu konkursnu dokumentaciju izmenite tako da glasi:

Stavka 6 - Bežični flet panel detektor  - Rezolucija slike min. 7,5 MP piksela

ODGOVOR 5:

Delimično se prihvata sugestija potencijalnog ponuđača.

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije za stavku 6 kao i pod elementima bodovanja

- Bežični flet panel detektor

tako da sada glasi:

“ Rezolucija slike minimum 2400 x 2880 piksela ”

Izmena će biti objavljena na Portalnu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

PITANJE 6:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste sledeće:

"Stavka 4 - Visokonaponski generator"

Vašom konkursnom dokumentacijom niste definisali kontrolni panel na generatoru. Jasno je da savremeni kontrolni paneli imaju touch screenekrane koji omogućavaju lakšu manipulaciju uređaja od strane operatera, stoga predlažemo da u Vašu konkursnu dokumentaciju pod stavkom 4, ubacite sledeće:

"Kontrolni panel sa touch screen-om, korisne površine 17" ili više"

ODGOVOR 6:

Delimično se prihvata sugestija potencijalnog ponuđača

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije za stavku 4 - Visokonaponski generator tako što se dodaje i sledeće:

- Integrisana sistemska konzola sa ekranom osetljivim na dodir montirana na nosaču rendgenske cevi za prikaz informacija o poziciji uređaja (tehinka, rastojanje fokus-receptor (SID), kontrolu podešavanja parametara ekspozicije generatora: kV, mAs, AEC komora

Izmena će biti objavljena na Portalnu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

PITANJE 7:

Vašom konkursnom dokumentacijom ste za rešenje za koje se dobijaju dodatni bodovi odredili sledeće:

Mogućnost automatskog sinhronizovanog pomeranja bukija sa detektorom u skladu sa vertikalnim i longitudinalnim pomeranjem cevi (konstatan SID).

Molimo Vas da Vašu konkursnu dokumentaciju izmenite radi ravnopravnosti učešća svih učesnika u predmetnom postupku u :

Mogućnost automatskog sinhronizovanog pomeranja bukija sa detektorom u skladu sa vertikalnim ili longitudinalnim pomeranjem cevi (konstatan SID).

ODGOVOR 7:

Naručilac ostaje pri svome zahtevu.

Kritrijum za dodelu ugovora je ekonomski najpovoljnija ponuda. Smisao definisanja tehničko – tehnoloških prednosti koje su iskazane i kroz sistem dodatnog bodovanja ima za cilj pružanje mogućnosti svim potencijalnim ponudjačima da  mogu ponuditi proizvod višeg kvaliteta, što je u skladu sa zakonom o javnim nabavkama. Tehnički parametri određuju neophodan nivo kvaliteta,a definisani su na osnovu zahteva struke,odnsno  medicinskim, tehnološkim i tehničkim potrebama naručioca.

Mogućnost automatskog sinhronizovanog pomeranja bukija sa detektorom u skladu sa vertikalnim i longitudinalnim pomeranjem cevi (konstatan SID) jeznačajan je parameter, i omogućava lakše pozicioniranje pacijenta prilikom snimanja kako pluića tako i koštano zglobnog sistema. Predmetni parametar može da ispuni više ponudjača prisutnih na tržištu Republike Srbije.

PITANJE 8:

Vašom konkursnom dokumentacijom definisali ste sledeće:

"Stavka 4 - Visokonaponski generator

- Frekvencija: 50kHz ili veća"

Obzirom da se povećanjem frekvencije generatora smanjuje emitovanje mekog zračenja koje je dijagnostički nekorisno i štetno po pacijente, kao i da svi generatori novije generacije poseduju frekvencije iznad 100 kHz , predlažemo da izmenite Vašu konkursnu dokumentaciju u:

"Frekvencija: 100 kHz ili veća"

ODGOVOR 8:

Prihvata se sugestija potencijalnog ponuđača

Naručilac će izvršiti izmenu konkursne dokumentacije za stavku 4 - Visokonaponski generator tako da glasi:

"Frekvencija: 100 kHz ili veća"

Veća frekvencija generatora omogućava kvalitetnije rešenje. Naručilac je svoju konkursnu dokumentaciju definisao spram svojih potreba. Frekvencija generatora direktno utiče na kvalitet (konstantnost) visokog napona koju generator isporučuje, što ima značaja u procedurama koje naručilac namerava vršiti. Svi moderni viokonaponski generatori poseduju frekvenciju veću od 100 kHz i više koja omogućava kraće vreme uspona zadate vrednosti napona, što daje kraće vreme neželjenog mekog zračenja koje nema nikakav dijagnostički kvalitet. Istraživanjem tržišta ustanovljeno je da postoje generatori koji postižu frekvenciju i do 400kHz.

KOMISIJA ZA JN 28/2017