KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Opšta bolnica „ Đorđe Joanović“ Zrenjanin

NABAVKA MEDICINSKE OPREME

OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 26/2018

Dana  12.07.2018. godine

Delovodni broj izmenjene konkursne dokumentacije: 13 – 1390

Jul  2018. godine

Na osnovu čl. 32. i 61. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15, u daljem tekstu: ZJN), čl. 2. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova („Službeni glasnik RS”, br. 86/15), Odluke o pokretanju postupka javne nabavke 26/2018 del.broj 13-1258 i Rešenja o obrazovanju komisije za javnu nabavku 26/2018 del.broj 13-1259  pripremljena je:

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

u otvorenom postupku za javnu nabavku

NABAVKA MEDICINSKE OPREME

JN br. 26/2018

Konkursna dokumentacija sadrži:

| Poglavlje | Naziv poglavlja | Strana |
| --- | --- | --- |
| I | Opšti podaci o javnoj nabavci | 3. |
| II | Vrsta, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, količina i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok izvršenja, mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne usluge i sl. | 4. |
| III | Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. i 76. ZJN i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova | 35. |
| IV | Kriterijumi za dodelu ugovora | 39. |
| V | Obrasci koji čine sastavni deo ponude | 39. |
| VI | Model ugovora | 60. |
| VII | Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu | 64. |

Konkursna dokumentacija ima ukupno 71 stranu.

NAPOMENA: Prilikom izrade ponude, molimo da predmetnu Konkursnu dokumentaciju detaljno proučite i u svemu postupite po istoj. Za dodatne informacije i objašnjenja, potrebno je da se blagovremeno obratite Naručiocu. Zaiteresovana lica dužna su da prate Portal javnih nabavki i internet stranicu Naručioca kako bi blagovremeno bili obavešteni o izmenama, dopunama i pojašnjenjima Konkursne dokumentacije, jer je Naručilac u skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15 i 68/15) dužan da sve izmene i dopune Konkursne dokumentacije objavi na Portalu javnih nabavki i na internet stranici Naručioca. U skladu sa članom 63. stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama, Naručilac će, dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

I   OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI

1. Podaci o naručiocu

Naručilac: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“

Adresa: Dr Vase Savića br. 5, 23000 Zrenjanin

Internet stranica: www.bolnica.org.rs

2. Vrsta postupka javne nabavke

Predmetna javna nabavka se sprovodi u otvorenom postupku, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke.

3. Predmet  javne nabavke

Predmet javne nabavke br. 26/2018 su dobra – Nabavka medicinske opreme

ORN: 33100000 – Medicinska oprema

4. Partije

Nabavka je oblikovana u 13 partija.

Partija 1 – Portabilni siler

Partija 2 – Transportni respirator intenzivne nege

Partija 3 – Pacijent monitor sa kapnografijom

Partija 4 – Pacijent monitor bez kapnografije

Partija 5 – Laboratorijski inkubator sa prisilnom konveksijom vazduha

Partija 6 – Laboratorijska centrifuga

Partija 7 – Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem

Partija 8 – Portabilni bifazični defibrilator

Partija 9 – Portabilni bifazični defibrilator sa transkutanim pejsmejkerom

Partija 10 – Motorni sistem za ortopediju i traumatologiju sa priborom

Partija 11 – Mobilni aspirator

Partija 12 – Endoskopski stub za gastroskopiju

Partija 13 – Laparaskopski stub za urologiju sa instrumentima za resektoskopiju i

cistoskopiju sa ureterorenoskopijom

5. Cilj postupka

Postupak javne nabavke se sprovodi radi zaključenja ugovora o javnoj nabavci.

6. Kontakt (lice ili služba)

Služba javnih nabavki i komercijalnih poslova tel. 023/513-266

E - mail adresa i fax: nabavke.bolnicazr@gmail.com,

fax: 023/534-712

II VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (SPECIFIKACIJE), KVALITET, KOLIČINA I OPIS DOBARA, RADOVA ILI USLUGA, NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE I OBEZBEĐIVANJA GARANCIJE KVALITETA, ROK IZVRŠENJA, MESTO IZVRŠENJA ILI ISPORUKE DOBARA, EVENTUALNE DODATNE USLUGE I

SL.

Tehnička specifikacija za nabavku ultrazvučnih aparata

Partija 1 – Portabilni siler

- Alarm za visoku temperaturu siliranja

- Svetlosni  i zvučni  signal za grešku u procesu siliranja

- Svetlosni i zvučni signal za završetak procesa siliranja

- Postojanje mogućnosti nadogradnje uređaja sa dodatnom ručkom za siliranje

- Vreme siliranja u opsegu od 1 do 3 sekunde

- Optički sensor unutar štipaljke koji detektuje crevo za siliranje

- Automatsko samopodešavanje vremena siliranja za sve vrste cevčica

- Alarm i automatski prekid rada u slučaju pregrevanja uređaja

- Tehnologija niske mogućnosti hemolize

- Mogućnost povezivanja više silera  i dobijanja istih  siliranih segmenata cevčica

- Garantni period ne kraći od 12 meseci

Partija 2 – Transportni respirator intenzivne nege

- Ventilator intenzivne nege za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju, dece i odraslih, telesne težine od 3kg do 130kg i više, uz mogućnost nadogradnje za ventilaciju neonatusa od 0.2kg i više

- Aparat treba da bude postavljen na pokretnim kolicima čiji se točkovi mogu zakočiti i koja poseduju zglobni držač creva do pacijenta, sa mogućnošću jednostavnog skidanja aparata sa kolica

- Potrebno je da se napaja električnom energijom AC 220V/50Hz, kao i da ima integrisanu bateriju koja omogućava min. 4 h autonomnog rada

- Ugrađena tiha turbina za nezavisno snabdevanje vazduhom, protok min 260l/min, sa HEPA filterom

- Potrebno je da poseduje standardni DIN priključak za napajanje kiseonikom visokog pritiska

- Dodatni O2 priključak za napajanje kiseonikom niskog pritiska, npr. za koncentrator kiseonika

- Da poseduje pregledan touchscreen ekran u boji, dijagonale min. 8", sa ručkom za nošenje

- Treba da poseduje sledeće modove ventilacije za ventilaciju:

- volumenski kontrolisan CMV

- pritiskom kontrolisan CMV

- volumenski kontrolisan SIMV

- pritiskom kontrolisan SIMV

- pressure support

- BiPAP (ili ekvivalentno) i APRV

- NIV neinvazivni mod sa garantovanom min. Frekvencijom

- Hi-Flow O2 terapija

- Aparat treba da poseduje mod ventilacije sa sa zatvorenom petljom sa garantovanim minutnim volumenom, koja adaptira parametare ventilacije Vt, f, Pinsp i I:E automatski, u skladu sa promenom respiratorne mehanike pacijenta (R, C); sa automatskim uključivanjem kontrolisane ventilacije ili podrške pritiskom u zavisnosti od aktivnosti pacijenta; sa automatskim postavljanjem i adaptiranjem zaštitnih limita protiv baro/volutraume, pojave autopeep-a i deadspace ventilacije; ova adaptirajuća ventilacija treba da se odvija potpuno automatizovano i inteligentno: od trenutka intubacije, preko perioda odvikavanja, do same ekstubacije. Da bude predviđena i za pasivne i za spontano dišuće pacijente, bez obzira da li se radi o opstruktivnim, restriktivnim ili zdravim plućima

- Treba da ima mogućnost podešavanja sledećih parametara mehaničke ventilacije:

- Pinsp: 5 - 60 cmH2O iznad PEEP-a

- Psupport: 0 - 60 cmH2O iznad PEEP-a

- PEEP: 0 - 35 cmH2O

- I:E: 1:9 do 4:1

- f: 1 - 80 bpm

- FiO2: 21 - 100%

- Vt: 20 - 2000 ml (opciono 2ml za neonatološku primenu)

- Aparat treba da ima mogućnost automatskog izbora parametra na osnovu unete visine pacijenta.

- Aparat treba da ima mogućnost da prikaže na ekranu bar dvije krivulje istovremeno, kao i spirometrijske petlje i trendove.

- Da poseduje trend u trajanju minimum 72h.

- Treba da poseduje podesiv triger protokom, sa automatskim prilagođavanjem eventualnom curenju.

- Da poseduje grafičke animacije kojom se vizualizuje stanje pluća (Vt, R, C) i aktivnost pacijenta kao i grafičke animacije kojom se vizualizuje njegova zavisnost od aparata (oksigenacija, CO2 eliminacija i spontano disanje) sa podesivim kriterijmima za odvikavanje.

- Tokom ventilacije, aparat treba da meri sledeće parametre:

- disajni volumen, spontani i ukupni minutni volumen

- frekvenciju spont. disanja, ukupnu frekvenciju, TI, TE

- minutni volumen curenja

- pritisak: Ppeak, Pmean, AutoPEEP

- otpornost disajnih puteva, komplijansu, vremensku konstantu RC i RSB

- koncentraciju kiseonika

- Senzor za merenje pritiska/protoka da bude lociran blizu tubusa pacijenta

- Aparat treba da poseduje spisak u kome pamti sve događaje, alarme i podešavanja na ventilatoru

- Mogućnost nadogradnje volumetrijskom kapnografijom, sa dijagramima FCO2/V i PCO2/V, i merenje: CO2, etCO2, Vdeadspace i VTalveolar na ekranu ventilatora

- Mogućnost nadogradnje pulsoksimetrijom sa krivuljom pletizmografa i parametrima SpO2, SpCO2, SpMet, HR na ekranu ventilatora

- Aparat treba da poseduje funkciju "apnea backup", koja se automatski isključuje kada se uspostavi spontano disanje.

- Da ima funkcije preoksigenacije i automatsku proceduru sukcije

- Da ima funkciju zadržavanja udaha i manuelni udah.

- USB port za snimanje sadržaja ekrana i dnevnika događaja kao i mogućnost ugradnje RS232 interfejsa za digitalnu komunikaciju, udaljeno alarmiranje i očitavanje parametara ventilacije.

- Težina aparata bez kolica: max 5kg.

- Aparat treba da bude opremljen kompletnim priborom koji sadrži:

- 20 jednokratnih senzora protoka za decu i odrasle

- 20 jednokratnih pacijentskih creva za decu i odrasle

- 20 jednokratnih HME filtera za decu i odrasle

- Višekratna ekspiratorna valvula za decu i odrasle

- Maske za NIV, tri veličine, 3 komada

- Garantni period ne kraći od 24 meseca

Partija 3 – Pacijent monitor sa kapnografijom

- TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 10 inča, sa "touch-screen" funkcijom;

- Istovremeni prikaz min. 5 krivulja i 10 numeričkih vrednosti;

- Priključci za praćenje EKG, respiracije, SpO2, NIBP i temperature;

- Priključak za praćenje invazivnog pritiska (IBP);

- Priključak za intubirano i neintubirano praćenje kapnografije;

- Detekcija i odbacivanje signala pejsmejkera;

- Detekcija i alarmiranje poremećaja ST segmenta;

- Detekcija, alarmiranje i memorisanje aritmija: 10s po epizodi, u ukupnom trajanju od 120h;

- Grafički i numerički trend za vitalne parametre u trajanju od min. 120h;

- Kontinualno memorisanje kompletne EKG krivulje tokom poslednjih 120h;

- Vizuelni i zvučni alarmi u tri prioriteta, sa podešavanjem granica alarma i memorisanjem 120h;

- Kontinuirano neinvazivno praćenje procenjene vrednosti hemodinamskih parametara CO i SV;

- Mogućnost promene visine EKG tona u proporciji sa trenutnom vrednosti SpO2 ili IBP;

- Mogućnost izbora uvećaniog prikaza numeričkih parametara, čitljivog sa velike udaljenosti;

- Akumulatorska baterija koja obezbeđuje min. 3h neprekidnog rada;

- Mogućnost nadogradnje 3-kanalnim pisačem;

- Zaštita od defibrilacije;

- Mogućnost umrežavanja u sistem centralnog monitoringa, interbed monitoringa i bežične telemetrije;

- Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za pravilno postavljanje senzora i sondi;

- Pribor za monitor:

- NIBP manžetna za odrasle u dve veličine (2 komada)

- EKG kabl sa 3 voda (1 komad)

- SpO2 Višekratna sonda za odrasle (1 komad)

- TEMP Višekratna sonda za odrasle (1 komad)

- Pribor za neinvazivno praćenje CO i SV (1 set)

- Pribor za kapnografiju sa 50 airway adaptera (1 set)

- Akumulatorska baterija (1 komad)

- Garantni period ne kraći od 24 meseca

Partija 4 – Pacijent monitor bez kapnografije

- TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 10 inča, sa "touch-screen" funkcijom;

- Istovremeni prikaz min. 5 krivulja i 10 numeričkih vrednosti;

- Priključci za praćenje EKG, respiracije, SpO2, NIBP i temperature;

- Priključak za praćenje invazivnog pritiska (IBP);

- Priključak za intubirano i neintubirano praćenje kapnografije;

- Detekcija i odbacivanje signala pejsmejkera;

- Detekcija i alarmiranje poremećaja ST segmenta;

- Detekcija, alarmiranje i memorisanje aritmija: 10s po epizodi, u ukupnom trajanju od 120h;

- Grafički i numerički trend za vitalne parametre u trajanju od min. 120h;

- Kontinualno memorisanje kompletne EKG krivulje tokom poslednjih 120h;

- Vizuelni i zvučni alarmi u tri prioriteta, sa podešavanjem granica alarma i memorisanjem 120h;

- Kontinuirano neinvazivno praćenje procenjene vrednosti hemodinamskih parametara CO i SV;

- Mogućnost promene visine EKG tona u proporciji sa trenutnom vrednosti SpO2 ili IBP;

- Mogućnost izbora uvećaniog prikaza numeričkih parametara, čitljivog sa velike udaljenosti;

- Akumulatorska baterija koja obezbeđuje min. 3h neprekidnog rada;

- Mogućnost nadogradnje 3-kanalnim pisačem;

- Zaštita od defibrilacije;

- Mogućnost umrežavanja u sistem centralnog monitoringa, interbed monitoringa i bežične telemetrije;

- Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za pravilno postavljanje senzora i sondi;

- Pribor za svaki monitor:

- NIBP manžetna za odrasle (1 komad)

- EKG kabl sa 3 voda (1 komad)

- SpO2 Višekratna sonda za odrasle (1 komad)

- TEMP Višekratna sonda za odrasle (1 komad)

- Pribor za neinvazivno praćenje CO i SV (1 set)

- Akumulatorska baterija (1 komad)

- Garantni period ne kraći od 24 meseca

Partija 5 – Laboratorijski inkubator sa prisilnom konveksijom vazduha

- Laboratorijski inkubator sa prisilnom (motornom) konveksijom vazduha

- Kapacitet maksimalno 15 litara

- Unutrašnjost i spoljašnjost izrađena od nerđajućeg čelika (stainless steel linen finish housing)

- Dvostruka vrata: unutrašnja staklena i spoljašnja čvrsta

- Opseg temperature: 5°C iznad ambijentalne do +100°C

- Podesivost temperature na svakih: 0,1°C

- LCD grafički displej sa osvetljenim dugmićima na dodir

- automatska air-flap kontrola

- 6-segmentni profil temperature-vremena

- Polica od nerđajućeg čelika (1 komad)

- Pristupni port

- Memorija rezultata testiranja

- Alarm za otvorena vrata

- Mogućnost zaključavanja

- Spoljašnje dimenzije ne veće od:  širina 550mm, visina 550mm, dubina 500mm

- Garantni period ne kraći od 12 meseci

Partija 6 – Laboratorijska centrifuga

- Bench-top model bez hlađenja

- Maksimalna brzina 6.000 obrt/min, maksimalni RCF iznosi 4.226

- Maksimalni kapacitet 4x100 ml

- Mikroprocesorska kontrola

- LCD displej

- Digitalna kontrola broja obrtaja i vremena

- Automatski tajmer od 1-99 minuta

- Dugme“IMPULS”, za kratko centrifugiranje

- Nivo buke maksimalno do 57dBa

- Poseduje metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od nerđajućeg čelika

- Automatsko prepoznavanje rotora,

- Poseduje sistem za otvaranje poklopca u slučaju nestanka struje

- Napajanjena 240V/50Hz, snage maksimalno 300 VA

- Uz centrifuge se isporučuje:

      - Swing-out (leteći) rotor sa četiri mesta, 4000 rpm, 2665 RCF

- 4  adaptera sa po 17 mesta za epruvete od 5ml (12x75mm),  (ukupno 68 mesta)

- Garantni period ne kraći od 12 meseci

Partija 7 – Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem

- Bench-top model sa hlađenjem

- Maksimalna brzina 15.000 obrt/min, maksimalni RCF iznosi 21.328

- Maksimalni kapacitet 4x200 ml/6x94ml

- Mikroprocesorska kontrola

- Mogućnost programiranja

- LCD displej

- Digitalna kontrola broja obrtaja i vremena

- Automatski tajmer 1-99 minuta

- Mogućnost kratkotrajnog docentrifugiranja

- Nivo buke maksimalno do 57dBa

- Poseduje metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od nerđajućeg čelika

- Digitalna kontrola temperature u opsegu od -20⁰C do +40⁰C

- Napajanjena 240V/50Hz, snage maksimalno 950 VA

- Maksimalna težina centrifuge ne više od 52kg

- Uz centrifuge se isporučuje:

      - Swing-out (leteći) rotor sa četiri mesta, 4000 rpm, 2665 RCF

- 4  adaptera za epruvete od 4-7ml (13x100mm) sa po 7 mesta,  (ukupno 28 mesta)

- Garantni period ne kraći od 12 meseci

Partija 8 – Portabilni bifazični defibrilator

- Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje

- TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5" sa mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 5 numeričkih parametara

- Aparat treba da poseduje dve veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za decu

- Papučice treba da imaju ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa

- Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa energijom defibrilacije od 270J ili minimum 3 sata kontinuiranog EKG monitoringa

- Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mrežnom napajanju

- Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J ili više, bifazično

- Brzina punjenja od 0 do 200J: max 4 sek., pri mrežnom napajanju ili na punu bateriju

- Brz oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije: max 3 sek.

- Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije

- Automatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda

- Svakodnevno automatsko testiranje baterije i celog aparata pri mrežnom napajanju uz memorisanje rezultata testiranja

- Vizuelni indikator rezultata testiranja (ispravan/neispravan) na prednjoj strani aparata

- Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije

- Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, EtCO2 i apnea vreme

- Automatska detekcija signala pejsinga

- Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima

- Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanje u internoj memoriji i mogućnost naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije (ukupno min. 20s)

- Memorisanje aritmija, Trend 1-24h, memorisanje numeričkih vrednosti parametara i štampanje odgovarajućih izveštaja

- Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave tehničkog alarma

- Integrisani 2-kanalni termički printer

- Radna temperatura u opsegu od -5 do +45°C ili šire

- Nivo zaštite IP44 ili bolji

- Zaštita od vibracija po standardu EN1789 ili odgovarajući

- Težina aparata uključujući bateriju i papučice: maksimalno 6.8kg

- Mogućnost nadogradnje za monitoring NIBP, SpO2 i EtCO2 (intubirano i neintubirano)

- Mogućnost nadogradnje kukama za kačenje na krevet

- Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju

- Potreban pribor:

- EKG kabl sa 3 voda (1 komad)

- Akumulatorska baterija (1 komad)

- Termalni papir (10 komada)

- Garantni period ne kraći od 24 meseca

Partija 9 – Portabilni bifazični defibrilator sa transkutanim pejsmejkerom

- Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje

- TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5" sa mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 5 numeričkih parametara

- Aparat treba da poseduje dve veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za decu

- Papučice treba da imaju ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa

- Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa energijom defibrilacije od 270J ili minimum 3 sata kontinuiranog EKG monitoringa

- Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mrežnom napajanju

- Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J ili više, bifazično

- Brzina punjenja od 0 do 200J: max 4 sek., pri mrežnom napajanju ili na punu bateriju

- Neinvazivni transkutani pejsing, demand i fixed mod. Podešavanje izlazne struje min 200mA u koracima od 1mA, sa izborom frekvencije pejsinga 30 - 180 u minuti ili šire.

- Brz oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije: max 3 sek.

- Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije

- Automatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda

- Svakodnevno automatsko testiranje baterije i celog aparata pri mrežnom napajanju uz memorisanje rezultata testiranja

- Vizuelni indikator rezultata testiranja (ispravan/neispravan) na prednjoj strani aparata

- Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije

- Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, EtCO2 i apnea vreme

- Automatska detekcija signala pejsinga

- Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima

- Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanje u internoj memoriji i mogućnost naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije (ukupno min. 20s)

- Memorisanje aritmija, Trend 1-24h, memorisanje numeričkih vrednosti parametara i štampanje odgovarajućih izveštaja

- Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave tehničkog alarma

- Integrisani 2-kanalni termički printer

- Radna temperatura u opsegu od -5 do +45°C ili šire

- Nivo zaštite IP44 ili bolji

- Zaštita od vibracija po standardu EN1789 ili odgovarajući

- Težina aparata uključujući bateriju i papučice: maksimalno 6.8kg

- Mogućnost nadogradnje za monitoring NIBP, SpO2 i EtCO2 (intubirano i neintubirano)

- Mogućnost nadogradnje kukama za kačenje na krevet

- Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju

- Potreban pribor:

- EKG kabl sa 3 voda (1 komad)

- Akumulatorska baterija (1 komad)

- Termalni papir (10 komada)

Garantni period ne kraći od 24 meseca

Partija 10 – Motorni sistem za ortopediju i traumatologiju sa priborom

- Baterijska bušilica sa jednim okidačem, maksimalne težine 680 grama

- Baterijska oscilatorna testera 0-11.000 osc/min, ili veće brzine

- Platforma za punjenje baterija (2 komada)

- Univerzalni punjač baterija sa 4 mesta za punjenje

- Sterilno kućište baterija (3 komada)

- Nesterilna baterija NiMH 9,6V (3 komada)

- Adapter za bušenje bez ključa 0-1250 obrtaja/min, ili veće brzine

- Adapter za bušenje Hudson 0-1250 obrtaja/min, ili veće brzine

- Adapter za rimovanje Hudson 0-250 obrtaja/min, ili veće brzine

- Adapter za kiršner igle 1.8-4mm

- Adapter za rimovanje 3:1 za Svnthes 0-417 obrtaja/min, ili veće brzine

- Testerica za kuk 19.5 X 63 X 0.6mm (17 komada)

- Testerica 9.5 X 25 X 0.4mm (5 komada)

- Burgija za traumu promera 2.5mm (4 komada)

- Burgija za traumu promera 3.2mm (3 komada)

- Burgija za traumu promera 4.5mm (3 komada)

- Garantni period ne kraći od 12 meseci

- Adapter za rimovanje Hudson 0-250 obrtaja/min

Partija 11 – Mobilni aspirator

- Mobilnost samog aparata

- Kapacitet sukcije mimimum 40 litara u minutu

- Vakum od 0-90 kPa sa mogućnošću regulacije

- Posuda za sukciju od 4 litra sa poklopcem i držačem (2 komada)

- Sigurnosna posuda

- Mikrobiološki filter (2 komada)

- Nivo buke ne sme da prelazi 40 decibela

- Napajanje 230V/50-60Hz

- Težina aparata ne veća od 25kg

- Garantni period ne kraći od 12 meseci

Partija 12 – Endoskopski stub za gastroskopiju

Video gastroskop

HDTV Video gastroskop

- naglašena vizualizacija krvnih sudova i mukoznih struktura uz pomoć optičke tehnike svetla uskog opsega talasnih dužina ( ne softverskim putem)

- vidno polje minimum 140° ili više

- dubina vidnog polja 2-100 mm

- prečnik insercione tube 9.2 mm ili manji

- prečnik radnog kanala min. 2.8 mm

- radna dužina 1030 mm

- svi konektori vodootporni, potpuno potopivi bez dodatnoh poklopaca i zaštitnih kapica

Video centar sa izvorom svetla

- LED izvor svetla,

- High Definition Television (HDTV)

- naglašena vizualizacija krvnih sudova i mukoznih struktura uz pomoć optičke tehnike svetla uskog opsega talasnih dužina ( ne softverskim putem)

- automatska kontrola osvetljenja

- Analogni HDTV izlazi: RGB, YPbPr,  Analogni SDTV izlazi: Composite, Y/C, RGB

- Digitalni izlazi (HD-SDI, SD-SDI, DVI)

- povećanje strukture i konture prikaza:

- automatska gain kontola;

- iris kontola (peak i average)

- freeze kontola slike sa funkcijom pre-freeze

- podaci o pacijentima (50 pacijenata)

- identifikacija endoskopa

- white balance

- podešavanje kolor boja: crvena, plava, hroma

Trola-kolica za opremu sa pratećim elementima

- ruka-držač za LCD monitor sa VESA kačenjem

- klizna polica za tastaturu

- nosač-držač za 2 endoskopa

HDTV LCD Monitor

- LCD Monitor, 24 inča ili veći

- Full HD

- medical grade

- ugao gledanja: 89°/89°/89°/89° (gore/dole/levo/desno kontrast > 10:1)

- konekcije: RGB, 1x Y/C, 1x kompozitni (BNC konektori),  DVI-D, HD/SD SDI.

Sukciona pumpa

- Nominalni vakuum 95kPa

- Mogućnost izbora tri unapred podešene brzne protoka vazduha  (sukcije) 40l/min, 50l/min i 60l/min

- Dugme za kontinuirano podešavanje jačine sukcije

- Sukciona boca zapremine  2 litra ili više

- Filter za sukcionu pumpu 10-kom

- Temperaturna zaštita za automatsko zaustavljanje rada pumpe ukoliko temperatura kućišta premaši 80°C

- Set creva za povezivanje sa endoskopom

Košuljica

- Spoljašnja plastična košuljica

- Radna dužina 2.300 mm

- Min. radni kanal 2,8 mm

Omča

- Omča ovalnog tipa, gusto pletene žice 0,47mm za bolji koagulacioni efekat

- Otvor omče 25 mm

- Radna dužina 2300 mm

- Min. radni kanal 2,8 mm

Ručka za višekratnu omču za polipektomoju

- Garantni period ne kraći od 24 meseca

Partija 13 – Laparaskopski stub za urologiju sa instrumentima sa resektoskopiju i cistoskopiju sa ureterorenoskopijom

4K Laparo stub

PROCESOR

- 4K rezolucija, 8.29 miliona pixela

- Redizajnirana „Auto exposure“ ili „Iris sensitivity“ funkcija – omogućava konstantno održavanje nivoa osvetljenja i sprečava zatamnjenje slike prilikom krvarenja

- Reprodukcija boja u većem spektru

- Ekran osetljiv na dodir

- Moguće odabrati 3 rezolucije: 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080

- Izlazni signal: 3G-SDI ili HD-SDI

- Podešavanje White balance-a

- Podešavanje boja:  crvena, plava, hroma u ± 8 koraka

- Automatska gain kontrola

- 3 moda kontrasta slike: normal, high, low

- Funkcija iris 2 moda: auto, center

- Povećanje strukture i konture prikaza, 3 moda

- Opservacija – zeleni filter za bolji uvid u vaskularizaciju-raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promena na tkivu

IZVOR SVETLA

- Izvor svetla, xenon, 300W.

- Rezervna halogen lampa.

- Vek trajanja lampe: 500 sati (sa najjacim intenzitetom).

- Automatsko prebacivanje na rezervnu lampu.

- Automatska regulacija osvetljenja (sinhronizacioni kabl sa
procesorom kamere), 17 nivoa,

- Mogućnost i manualnog podešavanja
intenziteta svetla.

- Pokazatelj potrošnje radnih sati/veka
trajanja lampe.

- Nadograđen posebnim filterom za bolji uvid u vaskularizaciju

GLAVA KAMERE

- CMOS senzor slike „Exmor R“ – omogućava bolju sliku u uslovima slabe osvetljenosti („back illumination“), pogodan za opremu visoke rezolucije

- Kabl se sastoji od optičkih vlakana kako bi se omogućio brži transfer podataka i smanjile smetnje

- „One-touch Auto Focus“ – fokusiranje jednim pritiskom na dugme

- Manuelni fokus

- 3+1 funkcijska tastera omogućuju direktno upravljanje trima odabranim funkcijama procesora kamere i auto fokus

- Elektronski (digitalni) zum dostupan u granicama od x1.0 do x 2.0 u koracima od 0.2

- Težina 280g

- Dimenzije kabla 5.1mm x 3m

- Fokusna dužina f=23.5 mm

- Moguće funkcije opservacija – zeleni filter za bolji uvid u vaskularizaciju, snimanje,

- Nije autoklavibilna, sterilizacija ETO ili Sterrad, dezinfekcija u rastvoru

MONITOR 31”

- Full 4K rezolucija, 4096 x 2160, 31”

- Aspect racio 17:9

- Contrast racio 1450:1

- Približno 1.073 milijardi boja

- Ugao gledanja 89°

- Ulazi: HDMI x 1, DVI-D x 1, SDI (BNC x 5, 3G/HD/SD-SDI)

- Izlazi: DVI-D x 1, SDI (BNC x 5)

- OptiContrast panel - redukuje reflektovanje spoljašnjeg svetla

- Funkcije: 180° rotacija, “Side by Side” (2 ekrana na displeju), “P in P/P out P” (2 ili 3 ekrana na displeju), “HD x 4” (4 ekrana na displeju)

- “UHD upscaling” funkcija koja omogućava prikaz full HD slika u rezoluciji približnoj 4K

TROLA-KOLICA ZA OPREMU, sa pratecim elementima

- ruka-držač za LCD monitor sa VESA kačenjem,

- separatnim transformatorom,

- kliznom policom za tastaturu

Cistoskop

- Teleskop, HD, 4 mm, 30° ugao gledanja

- Košuljica cistoskopa 17 Fr. sa obturatorom

- Most za cistoskop

- Košuljica cistoskopa 21 Fr. sa obturatorom

- Radni nastavak, Albaran, ulaz za dva instrumenta

- Grasping forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan

- Biopsioni forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan

- Svetlosni kabl, 2.8mm, 3m

- Ureterorenoskop, 9,8 Fr. x 430 mm, ugao gledanja 7°, kanal 6.4 Fr.

Resektoskop

- Teleskop, HD, 4 mm, 30° ugao gledanja

- Radni element resektoskopa, aktivni

- Unutrašnja košuljica resektoskopa 24 Fr.

- Spoljna košuljica resektoskopa, 26 Fr.

- Monopolarni visokofrekventni kabl za resektoskop, dužine 4 m

- Monopolarna resekciona elektroda, omča, 30º, 24 Fr.

- Monopolarna resekciona elektroda, kuglica

- Crevo za dve irigacione vreće

- Crevo sa ventilom i nepovratnim ventilom

- Crevo za odvod tečnosti

- Garantni period ne kraći od 24 meseca

NAPOMENA: Sve karakteristike se dokazuju originalnim brošurama ili originalnim prospektnim materijalom. Za tehničke karakteristike koje nisu sadržane u priloženim brošurama/prospektima potrebno je dostaviti originalnu izjavu proizvođača ili inozastupnika za Evropu (sa originalnim pečatom i potpisom ovlašćenog lica) kojom se potvrđuje da ponuđeno dobro poseduje/ne poseduje traženu karakteristiku. Za karakteristiku „nivo buke“ u partiji 11 prihvatljivi su i sertifikati izdati od strane domaće akreditovane ustanove.

U slučaju da se ne dostavi brošura, prospektni materijal, odnosno izjava proizvođača – inozastupnika, na osnovu kojih se može izvršiti provera svih obaveznih tehničkih karakteristika, ponuda će biti odbijena kao neodgovarajuća.

Rok isporuke dobra je maksimalno 30 dana od dana potpisivanja ugovora.

Mesto isporuke dobra je Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5.

Ponuđač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenog dobra. Ponuđač garantuje da će isporučeno dobro u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije.

Ponuđač se obavezuje da dobro po kvalitetu odgovara važećim standardima Evropske unije i da prilikom isporuke poseduje propisanu dokumentaciju (prevod, saglasnosti i ostala neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tog dobra u promet na domaćem tržištu, u skladu sa važećim propisima.

Ponuđač je u obavezi da dostavi uputstvo za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku.

Ponuđač je u obavezi da održi obuku zaposlenim licima kod naručioca, koja će vršiti dijagnostiku na predmetnom dobru.

M.P.                         __________________________

Potpis ovlašćenog lica ponuđa

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 1 – Portabilni siler | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alarm za visoku temperaturu siliranja |  |  |
| 2 | Svetlosni i zvučni signal za grešku u procesu siliranja |  |  |
| 3 | Svetlosni i zvučni signal za završetak procesa siliranja |  |  |
| 4 | Postojanje mogućnosti nadogradnje uređaja sa dodatnom ručkom za siliranje |  |  |
| 5 | Vreme siliranja u opsegu od 1 do 3 sekunde |  |  |
| 6 | Optički sensor unutar štipaljke koji detektuje crevo za siliranje |  |  |
| 7 | Automatsko samopodešavanje vremena siliranja za sve vrste cevčica |  |  |
| 8 | Alarm i automatski prekid rada u slučaju pregrevanja uređaja |  |  |
| 9 | Tehnologija niske mogućnosti hemolize |  |  |
| 10 | Mogućnost povezivanja više silera i dobijanja istih siliranih segmenata cevčica |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 2 – Transportni respirator intenzivne nege | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ventilator intenzivne nege za invazivnu i neinvazivnu ventilaciju, dece i odraslih, telesne težine od 3kg do 130kg i više, uz mogućnost nadogradnje za ventilaciju neonatusa od 0.2kg i više |  |  |
| 2 | Aparat treba da bude postavljen na pokretnim kolicima čiji se točkovi mogu zakočiti i koja poseduju zglobni držač creva do pacijenta, sa mogućnošću jednostavnog skidanja aparata sa kolica |  |  |
| 3 | Potrebno je da se napaja električnom energijom AC 220V/50Hz, kao i da ima integrisanu bateriju koja omogućava min. 4 h autonomnog rada |  |  |
| 4 | Ugrađena tiha turbina za nezavisno snabdevanje vazduhom, protok min 260l/min, sa HEPA filterom |  |  |
| 5 | Potrebno je da poseduje standardni DIN priključak za napajanje kiseonikom visokog pritiska |  |  |
| 6 | Dodatni O2 priključak za napajanje kiseonikom niskog pritiska, npr. za koncentrator kiseonika |  |  |
| 7 | Da poseduje pregledan touchscreen ekran u boji, dijagonale min. 8", sa ručkom za nošenje |  |  |
| 8 | Treba da poseduje sledeće modove ventilacije za ventilaciju: volumenski kontrolisan CMV pritiskom kontrolisan CMV volumenski kontrolisan SIMV pritiskom kontrolisan SIMV pressure support BiPAP (ili ekvivalentno) i APRV NIV neinvazivni mod sa garantovanom min. Frekvencijom Hi-Flow O2 terapija |  |  |
| 9 | Aparat treba da poseduje mod ventilacije sa sa zatvorenom petljom sa garantovanim minutnim volumenom, koja adaptira parametare ventilacije Vt, f, Pinsp i I:E automatski, u skladu sa promenom respiratorne mehanike pacijenta (R, C); sa automatskim uključivanjem kontrolisane ventilacije ili podrške pritiskom u zavisnosti od aktivnosti pacijenta; sa automatskim postavljanjem i adaptiranjem zaštitnih limita protiv baro/volutraume, pojave autopeep-a i deadspace ventilacije; ova adaptirajuća ventilacija treba da se odvija potpuno automatizovano i inteligentno: od trenutka intubacije, preko perioda odvikavanja, do same ekstubacije. Da bude predviđena i za pasivne i za spontano dišuće pacijente, bez obzira da li se radi o opstruktivnim, restriktivnim ili zdravim plućima |  |  |
| 10 | Treba da ima mogućnost podešavanja sledećih parametara mehaničke ventilacije: Pinsp: 5 - 60 cmH2O iznad PEEP-a Psupport: 0 - 60 cmH2O iznad PEEP-a PEEP: 0 - 35 cmH2O I:E: 1:9 do 4:1 f: 1 - 80 bpm FiO2: 21 - 100% Vt: 20 - 2000 ml (opciono 2ml za neonatološku primen |  |  |
| 11 | Aparat treba da ima mogućnost automatskog izbora parametra na osnovu unete visine pacijenta |  |  |
| 12 | Aparat treba da ima mogućnost da prikaže na ekranu bar dvije krivulje istovremeno, kao i spirometrijske petlje i trendove |  |  |
| 13 | Da poseduje trend u trajanju minimum 72h |  |  |
| 14 | Treba da poseduje podesiv triger protokom, sa automatskim prilagođavanjem eventualnom curenju |  |  |
| 15 | Da poseduje grafičke animacije kojom se vizualizuje stanje pluća (Vt, R, C) i aktivnost pacijenta kao i grafičke animacije kojom se vizualizuje njegova zavisnost od aparata (oksigenacija, CO2 eliminacija i spontano disanje) sa podesivim kriterijmima za odvikavanje |  |  |
| 16 | Tokom ventilacije, aparat treba da meri sledeće parametre: disajni volumen, spontani i ukupni minutni volumen frekvenciju spont. disanja, ukupnu frekvenciju, TI, TE minutni volumen curenja pritisak: Ppeak, Pmean, AutoPEEP otpornost disajnih puteva, komplijansu, vremensku konstantu RC i RSB koncentraciju kiseonika |  |  |
| 17 | Senzor za merenje pritiska/protoka da bude lociran blizu tubusa pacijenta |  |  |
| 18 | Aparat treba da poseduje spisak u kome pamti sve događaje, alarme i podešavanja na ventilatoru |  |  |
| 19 | Mogućnost nadogradnje volumetrijskom kapnografijom, sa dijagramima FCO2/V i PCO2/V, i merenje: CO2, etCO2, Vdeadspace i VTalveolar na ekranu ventilatora |  |  |
| 20 | Mogućnost nadogradnje pulsoksimetrijom sa krivuljom pletizmografa i parametrima SpO2, SpCO2, SpMet, HR na ekranu ventilatora |  |  |
| 21 | Aparat treba da poseduje funkciju "apnea backup", koja se automatski isključuje kada se uspostavi spontano disanje |  |  |
| 22 | Da ima funkcije preoksigenacije i automatsku proceduru sukcije |  |  |
| 23 | Da ima funkciju zadržavanja udaha i manuelni udah |  |  |
| 24 | USB port za snimanje sadržaja ekrana i dnevnika događaja kao i mogućnost ugradnje RS232 interfejsa za digitalnu komunikaciju, udaljeno alarmiranje i očitavanje parametara ventilacije |  |  |
| 25 | Težina aparata bez kolica: max 5kg |  |  |
| 26 | Aparat treba da bude opremljen kompletnim priborom koji sadrži 20 jednokratnih senzora protoka za decu i odrasle 20 jednokratnih pacijentskih creva za decu i odrasle 20 jednokratnih HME filtera za decu i odrasle Višekratna ekspiratorna valvula za decu i odrasle Maske za NIV, tri veličine, 3 komada |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 3 – Pacijent monitor sa kapnografijom | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 10 inča, sa "touch-screen" funkcijom |  |  |
| 2 | Istovremeni prikaz min. 5 krivulja i 10 numeričkih vrednosti |  |  |
| 3 | Priključci za praćenje EKG, respiracije, SpO2, NIBP i temperature |  |  |
| 4 | Priključak za praćenje invazivnog pritiska (IBP |  |  |
| 5 | Priključak za intubirano i neintubirano praćenje kapnografije |  |  |
| 6 | Detekcija i odbacivanje signala pejsmejkera |  |  |
| 7 | Detekcija i alarmiranje poremećaja ST segmenta |  |  |
| 8 | Detekcija, alarmiranje i memorisanje aritmija: 10s po epizodi, u ukupnom trajanju od 120h |  |  |
| 9 | Grafički i numerički trend za vitalne parametre u trajanju od min. 120h |  |  |
| 10 | Kontinualno memorisanje kompletne EKG krivulje tokom poslednjih 120h |  |  |
| 11 | Vizuelni i zvučni alarmi u tri prioriteta, sa podešavanjem granica alarma i memorisanjem 120h |  |  |
| 12 | Kontinuirano neinvazivno praćenje procenjene vrednosti hemodinamskih parametara CO i SV |  |  |
| 13 | Mogućnost promene visine EKG tona u proporciji sa trenutnom vrednosti SpO2 ili IBP |  |  |
| 14 | Mogućnost izbora uvećaniog prikaza numeričkih parametara, čitljivog sa velike udaljenosti |  |  |
| 15 | Akumulatorska baterija koja obezbeđuje min. 3h neprekidnog rada |  |  |
| 16 | Mogućnost nadogradnje 3-kanalnim pisačem |  |  |
| 17 | Zaštita od defibrilacije |  |  |
| 18 | Mogućnost umrežavanja u sistem centralnog monitoringa, interbed monitoringa i bežične telemetrije |  |  |
| 19 | Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za pravilno postavljanje senzora i sondi |  |  |
| 20 | Pribor za monitor: NIBP manžetna za odrasle u dve veličine (2 komada) EKG kabl sa 3 voda (1 komad) SpO2 Višekratna sonda za odrasle (1 komad) TEMP Višekratna sonda za odrasle (1 komad) Pribor za neinvazivno praćenje CO i SV (1 set) Pribor za kapnografiju sa 50 airway adaptera (1 set) Akumulatorska baterija (1 komad) |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 4 – Pacijent monitor bez kapnografije | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 10 inča, sa "touch-screen" funkcijom |  |  |
| 2 | Istovremeni prikaz min. 5 krivulja i 10 numeričkih vrednosti |  |  |
| 3 | Priključci za praćenje EKG, respiracije, SpO2, NIBP i temperature |  |  |
| 4 | Priključak za praćenje invazivnog pritiska (IBP) |  |  |
| 5 | Priključak za intubirano i neintubirano praćenje kapnografije |  |  |
| 6 | Detekcija i odbacivanje signala pejsmejkera |  |  |
| 7 | Detekcija i alarmiranje poremećaja ST segmenta |  |  |
| 8 | Detekcija, alarmiranje i memorisanje aritmija: 10s po epizodi, u ukupnom trajanju od 120h |  |  |
| 9 | Grafički i numerički trend za vitalne parametre u trajanju od min. 120h |  |  |
| 10 | Kontinualno memorisanje kompletne EKG krivulje tokom poslednjih 120h |  |  |
| 11 | Vizuelni i zvučni alarmi u tri prioriteta, sa podešavanjem granica alarma i memorisanjem 120 |  |  |
| 12 | Kontinuirano neinvazivno praćenje procenjene vrednosti hemodinamskih parametara CO i SV |  |  |
| 13 | Mogućnost promene visine EKG tona u proporciji sa trenutnom vrednosti SpO2 ili IBP |  |  |
| 14 | Mogućnost izbora uvećaniog prikaza numeričkih parametara, čitljivog sa velike udaljenosti |  |  |
| 15 | Akumulatorska baterija koja obezbeđuje min. 3h neprekidnog rada |  |  |
| 16 | Mogućnost nadogradnje 3-kanalnim pisačem |  |  |
| 17 | Zaštita od defibrilacije |  |  |
| 18 | Mogućnost umrežavanja u sistem centralnog monitoringa, interbed monitoringa i bežične telemetrije |  |  |
| 19 | Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za pravilno postavljanje senzora i sondi |  |  |
| 20 | Pribor za svaki monitor: NIBP manžetna za odrasle (1 komad) EKG kabl sa 3 voda (1 komad) SpO2 Višekratna sonda za odrasle (1 komad) TEMP Višekratna sonda za odrasle (1 komad) Pribor za neinvazivno praćenje CO i SV (1 set) Akumulatorska baterija (1 komad) |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 5 – Laboratorijski inkubator sa prisilnom konveksijom vazduha | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laboratorijski inkubator sa prisilnom (motornom) konveksijom vazduha |  |  |
| 2 | Kapacitet maksimalno 15 litara |  |  |
| 3 | Unutrašnjost i spoljašnjost izrađena od nerđajućeg čelika (stainless steel linen finish housing) |  |  |
| 4 | Dvostruka vrata: unutrašnja staklena i spoljašnja čvrsta |  |  |
| 5 | Opseg temperature: 5°C iznad ambijentalne do +100°C |  |  |
| 6 | Podesivost temperature na svakih: 0,1°C |  |  |
| 7 | LCD grafički displej sa osvetljenim dugmićima na dodir |  |  |
| 8 | Automatska air-flap kontrola |  |  |
| 9 | 6-segmentni profil temperature-vremena |  |  |
| 10 | Polica od nerđajućeg čelika (1 komad) |  |  |
| 11 | Pristupni port |  |  |
| 12 | Memorija rezultata testiranja |  |  |
| 13 | Alarm za otvorena vrata |  |  |
| 14 | Mogućnost zaključavanja |  |  |
| 15 | Spoljašnje dimenzije ne veće od: širina 550mm, visina 550mm, dubina 500mm |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 6 – Laboratorijska centrifuga | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bench-top model bez hlađenja |  |  |
| 2 | Maksimalna brzina 6.000 obrt/min, maksimalni RCF iznosi 4.226 |  |  |
| 3 | Maksimalni kapacitet 4x100 ml |  |  |
| 4 | Mikroprocesorska kontrola |  |  |
| 5 | LCD displej |  |  |
| 6 | Digitalna kontrola broja obrtaja i vremena |  |  |
| 7 | Automatski tajmer od 1-99 minuta |  |  |
| 8 | Dugme“IMPULS”, za kratko centrifugiranje |  |  |
| 9 | Nivo buke maksimalno do 57dBa |  |  |
| 10 | Poseduje metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od nerđajućeg čelika |  |  |
| 11 | Automatsko prepoznavanje rotora |  |  |
| 12 | Poseduje sistem za otvaranje poklopca u slučaju nestanka struje |  |  |
| 13 | Napajanjena 240V/50Hz, snage maksimalno 300 VA |  |  |
| 14 | Uz centrifuge se isporučuje: Swing-out (leteći) rotor sa četiri mesta, 4000 rpm, 2665 RCF 4 adaptera sa po 17 mesta za epruvete od 5ml (12x75mm), (ukupno 68 mesta) |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 7 – Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bench-top model sa hlađenjem |  |  |
| 2 | Maksimalna brzina 15.000 obrt/min, maksimalni RCF iznosi 21.328 |  |  |
| 3 | Maksimalni kapacitet 4x200 ml/6x94ml |  |  |
| 4 | Mikroprocesorska kontrola |  |  |
| 5 | Mogućnost programiranja |  |  |
| 6 | LCD displej |  |  |
| 7 | Digitalna kontrola broja obrtaja i vremena |  |  |
| 8 | Automatski tajmer 1-99 minuta |  |  |
| 9 | Mogućnost kratkotrajnog docentrifugiranja |  |  |
| 10 | Nivo buke maksimalno do 57dBa |  |  |
| 11 | Poseduje metalno kućište sa komorom za centrifugiranje od nerđajućeg čelika |  |  |
| 12 | Digitalna kontrola temperature u opsegu od -20⁰C do +40⁰C |  |  |
| 13 | Napajanjena 240V/50Hz, snage maksimalno 950 VA |  |  |
| 14 | Maksimalna težina centrifuge ne više od 52kg |  |  |
| 15 | Uz centrifuge se isporučuje: Swing-out (leteći) rotor sa četiri mesta, 4000 rpm, 2665 RCF 4 adaptera za epruvete od 4-7ml (13x100mm) sa po 7 mesta, (ukupno 28 mesta) |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 8 – Portabilni bifazični defibrilator | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje |  |  |
| 2 | TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5" sa mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 5 numeričkih parametara |  |  |
| 3 | Aparat treba da poseduje dve veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za decu |  |  |
| 4 | Papučice treba da imaju ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa |  |  |
| 5 | Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa energijom defibrilacije od 270J ili minimum 3 sata kontinuiranog EKG monitoringa |  |  |
| 6 | Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mrežnom napajanju |  |  |
| 7 | Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J ili više, bifazično |  |  |
| 8 | Brzina punjenja od 0 do 200J: max 4 sek., pri mrežnom napajanju ili na punu bateriju |  |  |
| 9 | Brz oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije: max 3 sek. |  |  |
| 10 | Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije |  |  |
| 11 | Automatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda |  |  |
| 12 | Svakodnevno automatsko testiranje baterije i celog aparata pri mrežnom napajanju uz memorisanje rezultata testiranja |  |  |
| 13 | Vizuelni indikator rezultata testiranja (ispravan/neispravan) na prednjoj strani aparata |  |  |
| 14 | Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije |  |  |
| 15 | Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, EtCO2 i apnea vreme |  |  |
| 16 | Automatska detekcija signala pejsinga |  |  |
| 17 | Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima |  |  |
| 18 | Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanje u internoj memoriji i mogućnost naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije (ukupno min. 20s) |  |  |
| 19 | Memorisanje aritmija, Trend 1-24h, memorisanje numeričkih vrednosti parametara i štampanje odgovarajućih izveštaja |  |  |
| 20 | Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave tehničkog alarma |  |  |
| 21 | Integrisani 2-kanalni termički printer |  |  |
| 22 | Radna temperatura u opsegu od -5 do +45°C ili šire |  |  |
| 23 | Nivo zaštite IP44 ili bolji |  |  |
| 24 | Zaštita od vibracija po standardu EN1789 ili odgovarajući |  |  |
| 25 | Težina aparata uključujući bateriju i papučice: maksimalno 6.8kg |  |  |
| 26 | Mogućnost nadogradnje za monitoring NIBP, SpO2 i EtCO2 (intubirano i neintubirano) |  |  |
| 27 | Mogućnost nadogradnje kukama za kačenje na krevet |  |  |
| 28 | Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju |  |  |
| 29 | Potreban pribor: EKG kabl sa 3 voda (1 komad) Akumulatorska baterija (1 komad) Termalni papir (10 komada) |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 9 – Portabilni bifazični defibrilator sa transkutanim pejsmejkerom | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Portabilni bifazični defibrilator za eksternu defibrilaciju, sinhronizovanu kardioverziju i AED, sa ručkom za nošenje |  |  |
| 2 | TFT LCD displej u boji, dijagonale min. 6.5" sa mogućnošću prikaza min. 4 krivulje i 5 numeričkih parametara |  |  |
| 3 | Aparat treba da poseduje dve veličine papučica za eksternu defibrilaciju: za odrasle i za decu |  |  |
| 4 | Papučice treba da imaju ugrađeno dugme za punjenje i pražnjenje energije, kao i svetlosni indikator kvaliteta kontakta sa kožom pacijenta u tri ili više nivoa |  |  |
| 5 | Mogućnost rada na bateriju, kapacitet minimum 100 šokova sa energijom defibrilacije od 270J ili minimum 3 sata kontinuiranog EKG monitoringa |  |  |
| 6 | Vreme punjenja baterije: maksimalno 3 sata, pri mrežnom napajanju |  |  |
| 7 | Izbor nivoa energije defibrilacije: od 2 do 270J ili više, bifazično |  |  |
| 8 | Brzina punjenja od 0 do 200J: max 4 sek., pri mrežnom napajanju ili na punu bateriju |  |  |
| 9 | Neinvazivni transkutani pejsing, demand i fixed mod. Podešavanje izlazne struje min 200mA u koracima od 1mA, sa izborom frekvencije pejsinga 30 - 180 u minuti ili šire |  |  |
| 10 | Brz oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije: max 3 sek |  |  |
| 11 | Automatska detekcija R zupca tokom sinhronizovane kardioverzije |  |  |
| 12 | Automatsko interno pražnjenje energije nakon isteka određenog vremenskog perioda |  |  |
| 13 | Svakodnevno automatsko testiranje baterije i celog aparata pri mrežnom napajanju uz memorisanje rezultata testiranja |  |  |
| 14 | Vizuelni indikator rezultata testiranja (ispravan/neispravan) na prednjoj strani aparata |  |  |
| 15 | Vizuelna i zvučna indikacija napunjenosti energije |  |  |
| 16 | Podešavanje gornjih i donjih granica alarma za HR, SpO2, EtCO2 i apnea vreme |  |  |
| 17 | Automatska detekcija signala pejsinga |  |  |
| 18 | Automatska detekcija aritmija, sa zvučnim i vizuelnim alarmima |  |  |
| 19 | Automatsko štampanje izveštaja o defibrilaciji, memorisanje u internoj memoriji i mogućnost naknadnog štampanja. Trajanje EKG krive minimum 10s pre i 10s posle defibrilacije (ukupno min. 20s) |  |  |
| 20 | Memorisanje aritmija, Trend 1-24h, memorisanje numeričkih vrednosti parametara i štampanje odgovarajućih izveštaja |  |  |
| 21 | Ugrađen vizuelni vodič sa uputstvima za postupanje u slučaju pojave tehničkog alarma |  |  |
| 22 | Integrisani 2-kanalni termički printer |  |  |
| 23 | Radna temperatura u opsegu od -5 do +45°C ili šire |  |  |
| 24 | Nivo zaštite IP44 ili bolji |  |  |
| 25 | Zaštita od vibracija po standardu EN1789 ili odgovarajući |  |  |
| 26 | Težina aparata uključujući bateriju i papučice: maksimalno 6.8kg |  |  |
| 27 | Mogućnost nadogradnje za monitoring NIBP, SpO2 i EtCO2 (intubirano i neintubirano) |  |  |
| 28 | Mogućnost nadogradnje kukama za kačenje na krevet |  |  |
| 29 | Mogućnost nadogradnje papučicama za unutrašnju defibrilaciju |  |  |
| 30 | Potreban pribor: EKG kabl sa 3 voda (1 komad) Akumulatorska baterija (1 komad) Termalni papir (10 komada) |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 10 – Motorni sistem za ortopediju i traumatologiju sa priborom | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Baterijska bušilica sa jednim okidačem, maksimalne težine 680 grama |  |  |
| 2 | Baterijska oscilatorna testera 0-11.000 osc/min, ili veće brzine |  |  |
| 3 | Platforma za punjenje baterija (2 komada) |  |  |
| 4 | Univerzalni punjač baterija sa 4 mesta za punjenje |  |  |
| 5 | Sterilno kućište baterija (3 komada) |  |  |
| 6 | Nesterilna baterija NiMH 9,6V (3 komada) |  |  |
| 7 | Adapter za bušenje bez ključa 0-1250 obrtaja/min, ili veće brzine |  |  |
| 8 | Adapter za bušenje Hudson 0-1250 obrtaja/min, ili veće brzine |  |  |
| 9 | Adapter za kiršner igle 1.8-4mm |  |  |
| 10 | Adapter za rimovanje 3:1 za Svnthes 0-417 obrtaja/min, ili veće brzine |  |  |
| 11 | Testerica za kuk 19.5 X 63 X 0.6mm (17 komada) |  |  |
| 12 | Testerica 9.5 X 25 X 0.4mm (5 komada) |  |  |
| 13 | Burgija za traumu promera 2.5mm (4 komada) |  |  |
| 14 | Burgija za traumu promera 3.2mm (3 komada) |  |  |
| 15 | Burgija za traumu promera 4.5mm (3 komada) |  |  |
| 16 | Garantni period ne kraći od 12 meseci |  |  |
| 17 | Adapter za rimovanje Hudson 0-250 obrtaja/min |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 11 – Mobilni aspirator | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mobilnost samog aparata |  |  |
| 2 | Kapacitet sukcije mimimum 40 litara u minutu |  |  |
| 3 | Vakum od 0-90 kPa sa mogućnošću regulacije |  |  |
| 4 | Posuda za sukciju od 4 litra sa poklopcem i držačem (2 komada) |  |  |
| 5 | Sigurnosna posuda |  |  |
| 6 | Mikrobiološki filter (2 komada) |  |  |
| 7 | Nivo buke ne sme da prelazi 40 decibela |  |  |
| 8 | Napajanje 230V/50-60Hz |  |  |
| 9 | Težina aparata ne veća od 25kg |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 12 – Endoskopski stub za gastroskopiju | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Video gastroskop HDTV Video gastroskop - naglašena vizualizacija krvnih sudova i mukoznih struktura uz pomoć optičke tehnike svetla uskog opsega talasnih dužina ( ne softverskim putem) - vidno polje minimum 140° ili više - dubina vidnog polja 2-100 mm - prečnik insercione tube 9.2 mm ili manji - prečnik radnog kanala min. 2.8 mm - radna dužina 1030 mm - svi konektori vodootporni, potpuno potopivi bez dodatnoh poklopaca i zaštitnih kapica |  |  |
| 2 | Video centar sa izvorom svetla - LED izvor svetla, - High Definition Television (HDTV) - naglašena vizualizacija krvnih sudova i mukoznih struktura uz pomoć optičke tehnike svetla uskog opsega talasnih dužina ( ne softverskim putem) - automatska kontrola osvetljenja - Analogni HDTV izlazi: RGB, YPbPr, Analogni SDTV izlazi: Composite, Y/C, RGB - Digitalni izlazi (HD-SDI, SD-SDI, DVI) - povećanje strukture i konture prikaza: - automatska gain kontola; - iris kontola (peak i average) - freeze kontola slike sa funkcijom pre-freeze - podaci o pacijentima (50 pacijenata) - identifikacija endoskopa - white balance - podešavanje kolor boja: crvena, plava, hroma |  |  |
| 3 | Trola-kolica za opremu sa pratećim elementima - ruka-držač za LCD monitor sa VESA kačenjem - klizna polica za tastaturu - nosač-držač za 2 endoskopa |  |  |
| 4 | HDTV LCD Monitor - LCD Monitor, 24 inča ili veći - Full HD - medical grade - ugao gledanja: 89°/89°/89°/89° (gore/dole/levo/desno kontrast > 10:1) - konekcije: RGB, 1x Y/C, 1x kompozitni (BNC konektori), DVI-D, HD/SD SDI. |  |  |
| 5 | Sukciona pumpa - Nominalni vakuum 95kPa - Mogućnost izbora tri unapred podešene brzne protoka vazduha (sukcije) 40l/min, 50l/min i 60l/min - Dugme za kontinuirano podešavanje jačine sukcije - Sukciona boca zapremine 2 litra ili više - Filter za sukcionu pumpu 10-kom - Temperaturna zaštita za automatsko zaustavljanje rada pumpe ukoliko temperatura kućišta premaši 80°C - Set creva za povezivanje sa endoskopom |  |  |
| 6 | Košuljica - Spoljašnja plastična košuljica - Radna dužina 2.300 mm - Min. radni kanal 2,8 mm |  |  |
| 7 | Omča - Omča ovalnog tipa, gusto pletene žice 0,47mm za bolji koagulacioni efekat - Otvor omče 25 mm - Radna dužina 2300 mm - Min. radni kanal 2,8 mm |  |  |
| 8 | Ručka za višekratnu omču za polipektomoju |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

| Redni broj | O P I S (zahtevana specifikacija) Partija 13 – Laparaskopski stub za urologiju sa instrumentima za resektoskopiju i cistoskopiju sa ureterorenoskopijom | Ponuđač upisuje DA/NE (u zavisnosti od toga da li ponuđeno dobro ispunjava zahtevanu specifikaciju ili ne) | Podaci za ponuđenu opremu sa nazivom modela na koji se odnosi (treba da se podudara sa modelom u Rešenju ALIMS-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K Laparo stub PROCESOR - 4K rezolucija, 8.29 miliona pixela - Redizajnirana „Auto exposure“ ili „Iris sensitivity“ funkcija – omogućava konstantno održavanje nivoa osvetljenja i sprečava zatamnjenje slike prilikom krvarenja - Reprodukcija boja u većem spektru - Ekran osetljiv na dodir - Moguće odabrati 3 rezolucije: 4096 x 2160, 3840 x 2160, 1920 x 1080 - Izlazni signal: 3G-SDI ili HD-SDI - Podešavanje White balance-a - Podešavanje boja: crvena, plava, hroma u ± 8 koraka - Automatska gain kontrola - 3 moda kontrasta slike: normal, high, low - Funkcija iris 2 moda: auto, center - Povećanje strukture i konture prikaza, 3 moda - Opservacija – zeleni filter za bolji uvid u vaskularizaciju-raspoznavanje manjih kapilara i krvnih žila površine tkiva te promena na tkivu |  |  |
| 2 | IZVOR SVETLA - Izvor svetla, xenon, 300W. - Rezervna halogen lampa. - Vek trajanja lampe: 500 sati (sa najjacim intenzitetom). - Automatsko prebacivanje na rezervnu lampu. - Automatska regulacija osvetljenja (sinhronizacioni kabl sa procesorom kamere), 17 nivoa, - Mogućnost i manualnog podešavanja intenziteta svetla. - Pokazatelj potrošnje radnih sati/veka trajanja lampe. - Nadograđen posebnim filterom za bolji uvid u vaskularizaciju |  |  |
| 3 | GLAVA KAMERE - CMOS senzor slike „Exmor R“ – omogućava bolju sliku u uslovima slabe osvetljenosti („back illumination“), pogodan za opremu visoke rezolucije - Kabl se sastoji od optičkih vlakana kako bi se omogućio brži transfer podataka i smanjile smetnje - „One-touch Auto Focus“ – fokusiranje jednim pritiskom na dugme - Manuelni fokus - 3+1 funkcijska tastera omogućuju direktno upravljanje trima odabranim funkcijama procesora kamere i auto fokus - Elektronski (digitalni) zum dostupan u granicama od x1.0 do x 2.0 u koracima od 0.2 - Težina 280g - Dimenzije kabla 5.1mm x 3m - Fokusna dužina f=23.5 mm - Moguće funkcije opservacija – zeleni filter za bolji uvid u vaskularizaciju, snimanje, - Nije autoklavibilna, sterilizacija ETO ili Sterrad, dezinfekcija u rastvoru |  |  |
| 4 | MONITOR 31” - Full 4K rezolucija, 4096 x 2160, 31” - Aspect racio 17:9 - Contrast racio 1450:1 - Približno 1.073 milijardi boja - Ugao gledanja 89° - Ulazi: HDMI x 1, DVI-D x 1, SDI (BNC x 5, 3G/HD/SD-SDI) - Izlazi: DVI-D x 1, SDI (BNC x 5) - OptiContrast panel - redukuje reflektovanje spoljašnjeg svetla - Funkcije: 180° rotacija, “Side by Side” (2 ekrana na displeju), “P in P/P out P” (2 ili 3 ekrana na displeju), “HD x 4” (4 ekrana na displeju) - “UHD upscaling” funkcija koja omogućava prikaz full HD slika u rezoluciji približnoj 4K |  |  |
| 5 | TROLA-KOLICA ZA OPREMU, sa pratecim elementima - ruka-držač za LCD monitor sa VESA kačenjem, - separatnim transformatorom, - kliznom policom za tastaturu |  |  |
| 6 | Cistoskop - Teleskop, HD, 4 mm, 30° ugao gledanja - Košuljica cistoskopa 17 Fr. sa obturatorom - Most za cistoskop - Košuljica cistoskopa 21 Fr. sa obturatorom - Radni nastavak, Albaran, ulaz za dva instrumenta - Grasping forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan - Biopsioni forceps, 7 Fr. x 330 mm, fleksibilan - Svetlosni kabl, 2.8mm, 3m - Ureterorenoskop, 9,8 Fr. x 430 mm, ugao gledanja 7°, kanal 6.4 Fr. Resektoskop - Teleskop, HD, 4 mm, 30° ugao gledanja - Radni element resektoskopa, aktivni - Unutrašnja košuljica resektoskopa 24 Fr. - Spoljna košuljica resektoskopa, 26 Fr. - Monopolarni visokofrekventni kabl za resektoskop, dužine 4 m - Monopolarna resekciona elektroda, omča, 30º, 24 Fr. - Monopolarna resekciona elektroda, kuglica - Crevo za dve irigacione vreće - Crevo sa ventilom i nepovratnim ventilom - Crevo za odvod tečnosti |  |  |
|  | Ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da je dobro koje nudi novo, nekorišćeno i da je predstavljeno u trenutno važećim katalozima, odnosno da je u tekućem proizvodnom programu proizvođača |  |  |

M.P.                 Potpis ovlašćenog lica ponuđača

____________________

III  USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. I 76. ZJN I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA

OBAVEZNI USLOVI

U postupku predmetne javne nabavke ponuđač mora da dokaže da ispunjava obavezne uslove za učešće, definisane čl. 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, i to:

| R.br | OBAVEZNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN); | 1. Pravna lica: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz registra nadležnog privrednog suda; Preduzetnici: Izvod iz registra Agencije za privredne registre, odnosno izvod iz odgovarajućeg registra 2. Pravna lica: 1) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I UVERENJE VIŠEG SUDA na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, odnosno sedište predstavništva ili ogranka stranog pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita; 2) Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala; 3) Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da zakonski zastupnik ponuđača nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare i neko od krivičnih dela organizovanog kriminala (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta zakonskog zastupnika). Ukoliko ponuđač ima više zakonskih zastupnika dužan je da dostavi dokaz za svakog od njih. Preduzetnici i fizička lica: Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUP-a, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta). Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 3. Uverenje Poreske uprave Ministarstva finansija da je izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije. Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda. 4. Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi potpisanu i overenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, garantuje da je imalac prava intelektualne svojine kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (OBRAZAC 5) |
| 2. | Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN); |  |
| 3. | Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN); |  |
| 4. | Da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN). |  |
| 5. | Da ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke (čl. 75. st. 1. tač. 5) ZJN) DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA | DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, koja mora biti važeća, u vidu neoverene kopije. |

DODATNI USLOVI

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti dodatne uslove za učešće u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost dodatnih uslova ponuđač dokazuje na način definisan u narednoj tabeli, i to:

| R.br. | DODATNI USLOVI | NAČIN DOKAZIVANJA |
| --- | --- | --- |
| 1. | REŠENJE ZA STAVLJANJE U PROMET | Ponuđač dostavlja fotokopiju važećeg rešenja o stavljanju u promet za ponuđeno medicinsko sredstvo, izdato od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva R. Srbije (za sve partije pojedinačno) Finansijski kapacitet, uslov pod rednim brojem 2. naveden u tabelarnom prikazu dodatnih uslova – Dokaz: Da ponuđač u periodu od šest meseci pre objavljivanja poziva za podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio nelikvidan (period od 25.06.2017. – 25.12.2017. godine), dokaz je potvrda Narodne banke Srbije da ponuđač u periodu od 25.06.2018. – 25.12.2017. godine, nije bio nelikvidan, s tim da ponuđač nije u obavezi da dostavlja ovaj dokaz ukoliko su podaci javno dostupni na internet stranici NBS) 3. Ponuđač dostavlja izvod iz APR-a i kopiju ovlašćenja-autorizacije koja je potpisana i overena od strane proizvođača, kao dokaz da je servis ovlašćen za sprovođenje servisnih aktivnosti na teritoriji R.Srbije za ponuđeno dobro. Ponuđač dostavlja fotokopiju važećeg sertifikata o obučenosti za minimum jednog (1) izvršioca posla-servisera, koji je overen od strane proizvođača ili proizvođačevog trening centra, za aparat koji je predmet javne nabavke. Ponuđač dostavlja (za svakog servisera) kopiju važećeg ugovora o radnom angažmanu ili kopiju prijave kod PIO. Za angažmana lica koja nemaju državljanstvo RS ponuđač je u obavezi da dostavi i radnu dozvolu lica koje angažuje, a sve u skladu sa zakonom o zapošljavanju stranih lica. (za sve partije pojedinačno) |
|  | Da ponuđač poseduje dozvolu za stavljanje u promet predmeta javne nabavke (Rešenje za stavljanje u promet medicinskog sredstva) |  |
| 2. | FINANSIJSKI KAPACITET |  |
|  | Da ponuđač raspolaže dovoljnim finansijskim kapacitetom: Da je ponuđač u periodu od 6 (šest) meseci, pre dana objavljivanja Poziva za podnošenje ponuda, bio likvidan, tj. da nije imao ni jedan dan nelikvidnosti |  |
| 3. | POSLOVNI/KADROVSKI KAPACITET |  |
|  | Obavezan ovlašćen servis na teritoriji R. Srbije sa minimum 1 (jednim) obučenim serviserom koji je angažovan u skladu sa Zakonskim regulativama |  |
| 4. | UPUTSTVO NA SRPSKOM JEZIKU |  |
|  | Ponuđač je u obavezi da uz ponudu dostavi uputsrvo na srpskom jeziku (za sve partije pojedinačno) |  |

UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA

Ispunjenost obaveznog uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač 5) ZJN, navedenog pod rednim brojem 5. u tabelarnom prikazu obaveznih uslova, ponuđač dokazuje dostavljanjem DOZVOLA MINISTARSTVA ZDRAVLJA, koja mora biti važeća, u vidu neoverene kopije.

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3) Zakona, a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 5) Zakona, za deo nabavke koji će ponuđač izvršiti preko podizvođača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača ponuđač je dužan da za svakog člana grupe dostavi navedene dokaze da ispunjava uslove iz člana 75. stav 1. tač. 1) do 3), a dokaz iz člana 75. stav 1. tač. 4) Zakona, dužan je da dostavi ponuđač iz grupe ponuđača kojem je povereno izvršenje dela nabavke za koji je neophodna ispunjenost tog uslova.

Dodatne uslove grupa ponuđača ispunjava zajedno.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

Dokazi o ispunjenosti uslova mogu se dostavljati u neoverenim kopijama, a Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora, zahtevati od ponuđača, čija je ponuda na osnovu izveštaja komisije za javnu nabavku ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza.

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st. 1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa, i to:

- Ponuđači koji su registrovani u registru koji vodi Agencija za privredne registre ne moraju da dostave, jer je javno dostupan na internet stranici Agencije za privredne registre - www.apr.gov.rs)

- Da ponuđač u periodu od šest meseci pre objavljivanja poziva za  podnošenje ponuda na Portalu javnih nabavki nije bio nelikvidan -   potvrda Narodne banke Srbije, s tim da ponuđač nije u obavezi da dostavlja ovaj dokaz ukoliko su podaci javno dostupni na internet stranici Narodne banke Srbije - www.nbs.rs)

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa i da navede koji su to dokazi.

Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se u državi u kojoj ponuđač ima sedište ne izdaju traženi dokazi, ponuđač može, umesto dokaza, priložiti svoju pisanu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću overenu pred sudskim ili upravnim organom, javnim beležnikom ili drugim nadležnim organom te države.

Ako ponuđač ima sedište u drugoj državi, naručilac može da proveri da li su dokumenti kojima ponuđač dokazuje ispunjenost traženih uslova izdati od strane nadležnih organa te države.

IV  KRITERIJUMI ZA DODELU UGOVORA

1. Kriterijum za dodelu ugovora

Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma „Najniža ponuđena cena“.

2. Elementi kriterijuma, odnosno način, na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu ugovora u situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera ili istom ponuđenom cenom

Ukoliko dva ili više  ponuđača  imaju istu najnižu ponuđenu cenu prednost će se dati onom ponuđaču koji je ponudio duži garantni period.

Ukoliko ni nakon primene gore navedenog rezervnog elementa kriterijuma nije moguće doneti odluku o dodeli ugovora, naručilac će ugovor dodeliti ponuđaču koji bude izvučen putem žreba. Naručilac će pismeno obavestiti sve ponuđače koji su podneli ponude o datumu kada će se održati izvlačenje putem žreba. Žrebom će biti obuhvaćene samo one ponude koje imaju jednaku najnižu ponuđenu cenu, isti garantni rok i isti rok isporuke. Izvlačenje putem žreba naručilac će izvršiti javno, u prisustvu ponuđača, i to tako što će nazive ponuđača ispisati na odvojenim papirima, koji su iste veličine i boje, te će sve te papire staviti u providnu kutiju odakle će izvući samo jedan papir. Ponuđaču čiji naziv bude na izvučenom papiru će biti dodeljen ugovor. Ponuđačima koji ne prisustvuju ovom postupku, naručilac će dostaviti zapisnik izvlačenja putem žreba.

V OBRASCI KOJI ČINE SASTAVNI DEO PONUDE

1) Obrazac ponude (Obrazac 1);

2) Obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako da se popuni (Obrazac 2);

3) Obrazac troškova pripreme ponude (Obrazac 3);

4) Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac 4);

5) Obrazac izjave o poštovanju propisa (Obrazac 5);

(OBRAZAC 1)

OBRAZAC PONUDE

Ponuda br ________________ od __________________ za javnu nabavku otvoreni postupak – Nabavka medicinske opreme, JN broj 26/2018

1)OPŠTI PODACI O PONUĐAČU

| Naziv ponuđača: |  |
| --- | --- |
| Adresa ponuđača: |  |
| Matični broj ponuđača: |  |
| Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB): |  |
| Ime osobe za kontakt: |  |
| Elektronska adresa ponuđača (e-mail): |  |
| Telefon: |  |
| Telefaks: |  |
| Broj računa ponuđača i naziv banke: |  |
| Lice ovlašćeno za potpisivanje ugovora |  |

2) PONUDU PODNOSI:

A) SAMOSTALNO

B) SA PODIZVOĐAČEM

V) KAO ZAJEDNIČKU PONUDU

Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača

3) PODACI O PODIZVOĐAČU

| 1) | Naziv podizvođača: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
| 2) | Naziv podizvođača: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
|  | Procenat ukupne vrednosti nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |
|  | Deo predmeta nabavke koji će izvršiti podizvođač: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o podizvođaču“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose  ponudu sa podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podizvođača od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog podizvođača.

4) PODACI O UČESNIKU  U ZAJEDNIČKOJ PONUDI

| 1) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 2) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |
| 3) | Naziv učesnika u zajedničkoj ponudi: |  |
|  | Adresa: |  |
|  | Matični broj: |  |
|  | Poreski identifikacioni broj: |  |
|  | Ime osobe za kontakt: |  |

Napomena:

Tabelu „Podaci o učesniku u zajedničkoj ponudi“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu, a ukoliko ima veći broj učesnika u zajedničkoj ponudi od mesta predviđenih u tabeli, potrebno je da se navedeni obrazac kopira u dovoljnom broju primeraka, da se popuni i dostavi za svakog ponuđača koji je učesnik u zajedničkoj ponudi.

5) OPIS PREDMETA NABAVKE – Nabavka medicinske opreme

Part.br. ____  - _________________________________________

| Ukupna cena bez PDV-a |  |
| --- | --- |
| Ukupna cena sa PDV-om |  |
| Rok i način plaćanja |  |
| Rok važenja ponude (ne kraći od 60 dana) |  |
| Rok isporuke (ne kraći od 15 dana i ne duži od 30 dana) |  |
| Garantni period (ne kraće od 12/24 meseca, u zavisnosti od partije) |  |
| Odziv na prijavu kvara u garantnom periodu ne duži od 24h sa realizacijom servisa ne duže od 15 dana. | DA NE zaokružiti |
| Garancija na obezbeđivanje rezervnih delova ne kraća od 7 godina. | DA NE zaokružiti |
| Mesto i način isporuke |  |

Datum 					              Ponuđač

M. P.

_____________________________			________________________________

Napomene:

Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. Ukoliko ponuđači podnose zajedničku ponudu, grupa ponuđača može da se opredeli da obrazac ponude potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti obrazac ponude.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati obrazac ponude za svaku partiju posebno.

Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati ovaj obrazac za svaku partiju posebno.

(OBRAZAC 2)

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Portabilni siler |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 1 – Portabilni siler

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Partija 2 – Transportni respirator intenzivne nege

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Transportni respirator intenzivne nege |  | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pacijent monitor sa kapnografijom |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 3 – Pacijent monitor sa kapnografijom

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Pacijent monitor bez kapnografije |  | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 4 – Pacijent monitor bez kapnografije

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Laboratorijski inkubator sa prisilnom konveksijom vazduha |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 5 – Laboratorijski inkubator sa prisilnom konveksijom vazduha

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Laboratorijska centrifuga |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 6 – Laboratorijska centrifuga

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 7 – Laboratorijska centrifuga sa hlađenjem

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Portabilni bifazični defibrilator |  | Kom | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 8 – Portabilni bifazični defibrilator

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Portabilni bifazični defibrilator sa transkutanim pejsmejkerom |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 9 – Portabilni bifazični defibrilator sa transkutanim pejsmejkerom

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Motorni sistem za ortopediju i traumatologiju sa priborom |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 10 – Motorni sistem za ortopediju i traumatologiju sa priborom

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Mobilni aspirator |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 11 – Mobilni aspirator

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Endoskopski stub za gastroskopiju |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 12 – Endoskopski stub za gastroskopiju

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

| R br | OPIS | Model | Jed. mere | Kol. | Popunjava ponuđač – Podaci o ponuđenom dobru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Cena po jed. mere | PDV % | Jedinična cena sa PDV-om (2+3) | Uk. cena bez PDV-a (1x2) | Uk. cena sa PDV-om (1x4) | Proizvođač | Zemlja porekla | Učeš. posebnih troš.koji čine uk. cenu (%) |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Laparaskopski stub za urologiju sa instrumentima za resektoskopiju i cistoskopiju sa ureterorenoskopijom |  | Kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SVEGA: |  |  |  |

Partija 13 – Laparaskopski stub za urologiju sa instrumentima za resektoskopiju i cistoskopiju sa ureterorenoskopijom

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 3)

OBRAZAC TROŠKOVA PRIPREME PONUDE

U skladu sa članom 88. stav 1. ZJN, ponuđač ____________________ [navesti naziv ponuđača], dostavlja ukupan iznos i strukturu troškova pripremanja ponude, kako sledi u tabeli:

| VRSTA TROŠKA | IZNOS TROŠKA U RSD |
| --- | --- |
| UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE |  |

Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova.

Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi.

Napomena: dostavljanje ovog obrasca nije obavezno.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

(OBRAZAC 4)

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

U skladu sa članom 26. ZJN, ________________________________________,

(Naziv ponuđača)

daje:

IZJAVU

O NEZAVISNOJ PONUDI

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke – Nabavka medicinske opreme, br. 26/2018, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

Napomena: u slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručulac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu ZJN kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2) ZJN.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

(OBRAZAC  5)

OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ

ČL. 75. ST. 2. ZAKONA

U vezi člana 75. stav 2. Zakona, kao zastupnik ponuđača dajem sledeću

IZJAVU O POŠTOVANJU PROPISA

Ponuđač _____________________________________ u postupku javne nabavke dobara, JN br. 26/2018 – Nabavka medicinske opreme, poštovao je obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku.

| Datum: | M.P. | Potpis ponuđača |
| --- | --- | --- |

NAPOMENA:

Izjavu o poštovanju propisa moraju da potpišu i overe pečatom svi ponuđači. Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, ova izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom.

VI  MODEL UGOVORA

|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, zaključen dana: ____________

Del. broj:

UGOVOR    O   JAVNOJ   NABAVCI   BROJ:

JN 26/2018 – Nabavka medicinske opreme

Partija br. ___ - ________________________

Zaključen između:

Naručioca Opšta bolnica Đorđe Joanović

sa sedištem u Zrenjaninu, ulica Dr Vase Savića br. 5

PIB: 105539565,  Matični broj: 08887535

Broj računa: 840-17661-10, Naziv banke: Uprave za javna plaćanja,

Telefon: 023/536-930,  Telefaks: 023/564-104

koga zastupa  dr Ivana Tešić

(u daljem tekstu: Naručilac)

i

______________________________ sa sedištem u ___________, ulica ______________________________

PIB:                          Matični broj:

Broj računa:

Telefon:

Mail:

koga zastupa _____________________

(u daljem tekstu: Dobavljač)

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se prava i obaveze u vezi javne nabavke JN 26/2018 dobro:  NABAVKA MEDICINSKE OPREME, partija ____ - ___________________________, specificirana u ponudi broj _________ od __________ godine, koja čini sastavni deo ovog ugovora i koja u potpunosti odgovara tehničkim specifikacijama iz konkursne dokumentacije. Ugovor je dodeljen ponuđaču u otvorenom postupku, na osnovu poziva za podnošenje ponuda, objavljenog na portalu javnih nabavki i internet stranici naručioca.

Član 2.

Ugovorena vrednost dobra za partiju broj ____ iznosi ____________ din. bez PDV-a, odnosno _______________din sa PDV-om.

Vrednost navedena u stavu 1 ovog člana podrazumeva F-co magacin naručioca sa svim troškovima.

Član 3.

Plaćanje dobra koje je predmet ove javne nabavke izvršiće se:

U roku od 90 dana, celokupan iznos, od dana isporuke (istovara i kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dobra koje je predmet ove javne nabavke, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Dobavljača da dostavi račun u dva primerka) i puštanja u rad (provera funkcionalnosti). Dobavljač je u obavezi da održi obuku za rad na aparatu u prostorijama Naručioca.

Plaćanje se vrši uplatom na račun Dobavljača, nakon što Dobavljač dostavi sredstva finansijskog obezbeđenja, menicu za dobro izvršenje posla i menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku.

Član 4.

Cena ugovorenog dobra je nepromenljiva za vreme važenja ovog ugovora i neće podlegati promenama ni iz kakavih razloga.

Član 5.

Ponuđač je obavezan da prilikom zaključenja ugovora dostavi menicu za dobro izvršenje posla sa odgovarajućim meničnim ovlašćenjem i kopijom kartona deponovanih potpisa, u visini od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a.

Ponuđač je obavezan da prilikom isporuke i puštanja u rad ugovorenog dobra dostavi menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u visini od 10% od vrednosti ugovora bez PDV-a.

Član 6.

Ponuđač će isporuku dobra iz člana 1. izvršiti u prostorijama sedišta Naručioca u roku od ______ kalendarskih dana, od dana potpisivanja ugovora (ne kraće od 15 kalendarskih dana i ne duže od 30 kalendarskih dana).

Produženje roka isporuke tolerisaće se samo u slučaju više sile. O datumu nastupanja, trajanja i prestanka više sile, Ponuđač mora obavestiti Naručioca pismenim putem, bez odlaganja.

Član 7.

Ugovorne strane se mogu privremeno ili trajno osloboditi ispunjenja ugovorenih obaveza ili tražiti raskid Ugovora u slučaju nastanka više sile.

Viša sila su takvi pravni ili faktički događaji koje ugovorne strane nisu uzrokovale svojim ponašanjem, niti su mogle sprečiti njihov nastanak.

Ugovorna strana koja je zbog više sile privremeno ili trajno sprečena da ispunjava ugovorne obaveze dužna je da o tome, bez odlaganja, pismeno obavesti drugu ugovornu stranu, sa predlogom za prevazilaženje nastale situacije.

Druga ugovorna strana može da se upusti u iznalaženje rešenja situacije zbog nastanka više sile ili da jednostrano raskine ugovor

Član 8.

Dobavljač daje naručiocu punu garanciju za kvalitet isporučenog dobra. Dobavljač garantuje da će isporučeno dobro u potpunosti odgovarati tehničkim specifikacijama i tehničkim uslovima iz konkursne dokumentacije, kao i da je ponuđeno dobro novo i nekorišćeno.

Dobavljač se obavezuje da dobro po kvalitetu odgovara važećim standardima Evropske unije i da bude prilikom isporuke poseduje propisanu dokumentaciju (prevod, saglasnosti i ostala neophodna dokumentacija), koja dokazuje pravo puštanja tog dobra u promet na domaćem tržištu, u skladu sa važećim propisima.

Naručilac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučenog dobra u bilo koje vreme i bez prethodne najave na mestu prijema, tokom ili posle isporuke, sa pravom da zatraži mišljenje nezavisne i specijalizovane institucije.

U slučaju kada nezavisna specijalizovana institucija utvrdi odstupanje od ugovorenog kvaliteta dobra, troškovi analize padaju na teret  ponuđača.

Kvanitativni prijem ugovorenog dobra vrši se prilikom prijema robe u prisustvu ovlašćenih predstavnika ponuđača i naručioca. Dobavljač je dužan da dobro koje je predmet ovog Ugovora isporuči u pakovanju koje odgovara vrsti robe koja se isporučuje. Pakovanje treba da štiti robu od svakog oštećenja ili korozije tokom prevoza i treba da bude pogodno za pretovar u tranzitu. Pakovanje mora štititi robu u slučaju korišćenja dizalice ili viljuškara.

Svi vidljivi nedostaci moraju biti konstatovani prilikom isporuke, zapisnikom koji će potpisati ovlašćeni prisutni predstavnici ugovornih strana. Eventualne reklamacije od strane naručioca moraju biti sačinjene u pisanoj formi i dostavljene Dobavljaču u roku od 24 časa.

Ako se zapisnički utvrdi da dobro koje je Dobavljač isporučio naručiocu ima nedostatke i skrivene mane, Dobavljač mora iste otkloniti u roku od 8 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.

Dobavljač odgovara za svaku štetu na robi koja nastane usled njenog neadekvatnog pakovanja i/ili transporta.

Član 9.

Potpisivanjem zapisnika o primopredaji od strane obe ugovorne strane, smatra se da je izvršena isporuka predmeta javne nabavke, koja je u svemu kvantitativno i kvalitativno usaglašena.

Dobavljač je dužan da pre stavljanja opreme u funkciju dostavi:

- Servisno uputstvo u papirnoj i elektronskoj formi, na engleskom i srpskom jeziku.

Član 10.

Ukoliko dobavljač ne izvrši isporuku dobara u skladu sa ovim Ugovorom ili ne izvrši zamenu u slučaju da se konstatuje kvalitativna ili kvantitativna neusaglašenost, Naručilac ima pravo da do raskida ugovora, aktivira sredstva obezbeđenja i naknade štete.

Dobavljač odgovara za sve eventualne skrivene nedostatke dobra koja je isporučeno i dužan je da nadoknadi štetu koja nastane kao posledica skrivenog nedostatka.

Član 11.

Garantni rok koji se računa od momenta stavljanja dobra u funkciju i puštanja u rad (potpisivanja zapisnika o kvantitativno i kvalitativno usaglašenom prijemu), iznosi min. ___________ meseci.

Član 12.

U garantnom roku Dobavljač, odnosno njegova servisna služba, je dužna da se najkasnije u roku od 24 časa odazove na poziv Naručioca za prijavu kvara, upućen putem elektronske pošte na e-mail adresu Dobavljača ___________________________________ bez obzira na potvrdu prijema elektronske pošte. Rok od 24 časa je rok u kome je serviser dužan da detektuje kvar i isti otkloni. Ukoliko složenost problema zahteva duži rok od navedenog, isti se može produžiti najviše do 15 dana, od momenta prijave kvara od strane Naručioca.

Dobavljač je u obavezi da najmanje ____ (ne kraće od 7) godina nakon isteka garantnog roka, obezbedi servisnu i tehničku podršku za isporučeno dobro (mogućnost urednog servisiranja i mogućnost nabavke rezervnih delova od strane naručioca) koje je predmet ove javne nabavke.

Član 13.

Dobavljač se obavezuje da obezbedi i organizuje obuku zaposlenih za pravilan i bezbedan rad i rukovanje dobrom koje je predmet ovog Ugovora, u prostorijama Naručioca.

Član 14.

Ugovor stupa na snagu i smatra se zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane i nakon dostavljanja sredstava finansijskog obezbeđenja iz člana 5. ovog Ugovora, osim menice za otklanjanje grešaka u garantnom roku, koje se predaje u trenutku primopredaje predmeta javne nabavke.

Ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane može zahtevati raskid ugovora, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: da je prethodno, u pismenoj formi obavestila drugu ugovornu stranu o elementima realizacije ugovora za koje smatra da su neusaglašeni i da predstavljaju osnov za raskid ugovora; da je drugoj ugovornoj strani ostavila primereni rok za otklanjanje neusaglašenosti; da druga ugovorna strana nije otklonila neusaglašenosti ili ih nije otklonila na zadovoljavajući način; i da je ugovorna strana nezadovoljna ispunjenjem ugovorenih obaveza druge ugovorne strane svoje ugovorene obaveze u potpunosti i blagovremeno izvršila.

Raskid ugovora se zahteva pismenim putem, sa raskidnim rokom od 15 (petnaest) dana.

U slučaju raskida ugovora, primenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 15.

Za sve što nije predviđeno ovim ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima, kao i drugi važeći propisi koji regulišu ovu materiju.

Sva sporna pitanja do kojih može doći u primeni ovog Ugovora, ugovorne strane će rešavati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Zrenjaninu.

Član 16.

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).

Za Dobavljača					                     Za naručioca

direktor Opšte bolnice Zrenjanin

_______________________			                   ___________________________

NAPOMENA: Ukoliko je predmet javne nabavke oblikovan u više partija, ponuđači će popunjavati ovaj obrazac za svaku partiju posebno.

Ugovor će pre potpisivanja biti sadržinski prilagođen prema tome da li dobavljači podnose zajedničku ponudu, ponudu sa podizvođačem, prema broju dobavljača i slično.

VII UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU

1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SASTAVLJENA

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

2. NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti ili kutiji, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača.

U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Ponudu dostaviti na adresu: Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki,  23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br.5, sa naznakom:

,,Ponuda za javnu nabavku dobra - NABAVKA MEDICINSKE OPREME, part. br. ____ - _______________________________________ JN br.  26/2018 - NE OTVARATI”.

Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca, u prostorije Javnih nabavki, do 26.07.2018. (ČETVRTAK) do 11 časova.

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti, odnosno kutiji u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Neblagovremenu ponudu naručilac će po okončanju postupka otvaranja vratiti neotvorenu ponuđaču, sa naznakom da je podneta neblagovremeno.

Ponuda mora da sadrži overen i potpisan:

- Obrazac ponude (Obrazac 1);

- Obrazac strukture ponuđene cene    (Obrazac 2);

- Obrazac troškova pripreme ponude   (Obrazac 3);

- Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi  (Obrazac 4);

- Obrazac izjave o poštovanju propisa  (Obrazac 5);

- Model ugovora;

- Minimalna tehnička specifikacija;

- Tehnička dokumentacija i planovi;

3. PARTIJE

Predmet javne nabavke je oblikovan u 13 partija.

- Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija. Ponuda mora da obuhvati najmanje jednu celokupnu partiju.

- Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li se ponuda odnosi na celokupnu nabavku ili samo na određene partije.

- U slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ona mora biti podneta tako da se može ocenjivati za svaku partiju posebno.

Dokazi iz čl. 75. i 76. ZJN, u slučaju da ponuđač podnese ponudu za dve ili više partija, ne moraju biti dostavljeni za svaku partiju posebno, odnosno mogu biti dostavljeni u jednom primerku za sve partije.

4.  PONUDA SA VARIJANTAMA

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu: Opšta bonica „Đorđe Joanović“, Odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5,  sa naznakom:

„Izmena ponude za javnu nabavku dobara – NABAVKA MEDICINSKE OPREME - JN 26/2018 – Part. br.                                                                                              „NE OTVARATI” ili

„Dopuna ponude za javnu nabavku dobara  - NABAVKA MEDICINSKE OPREME - JN 26/2018 – Part. br.                                                                                              „NE OTVARATI” ili

„Opoziv ponude za javnu nabavku dobara – NABAVKA MEDICINSKE OPREME - JN 26/2018 – Part. br.                                                                                              „NE OTVARATI”  ili

„Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobara – NABAVKA MEDICINSKE OPREME - JN 26/2018 – Part. br.                                                                                 „NE OTVARATI”.

Na poleđini koverte ili na kutiji navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

6. UČESTVOVANJE U ZAJEDNIČKOJ PONUDI ILI KAO PODIZVOĐAČ

Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.

Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, niti isto lice može učestvovati u više zajedničkih ponuda.

U Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI), ponuđač navodi na koji način podnosi ponudu, odnosno da li podnosi ponudu samostalno, ili kao zajedničku ponudu, ili podnosi ponudu sa podizvođačem.

7. PONUDA SA PODIZVOĐAČEM

Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem dužan je da u Obrascu ponude (Obrazac 1 u poglavlju VI) navede da ponudu podnosi sa podizvođačem, procenat ukupne vrednosti nabavke koji će poveriti podizvođaču, a koji ne može biti veći od 50%, kao i deo predmeta nabavke koji će izvršiti preko podizvođača.

Ponuđač u Obrascu ponude navodi naziv i sedište podizvođača, ukoliko će delimično izvršenje nabavke poveriti podizvođaču.

Ukoliko ugovor o javnoj nabavci bude zaključen između naručioca i ponuđača koji podnosi ponudu sa podizvođačem, taj podizvođač će biti naveden i u ugovoru o javnoj nabavci.

Ponuđač je dužan da za podizvođače dostavi dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 3. u poglavlju VI).

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje obaveza iz postupka javne nabavke, odnosno izvršenje ugovornih obaveza, bez obzira na broj podizvođača.

Ponuđač je dužan da naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod podizvođača, radi utvrđivanja ispunjenosti traženih uslova.

8. ZAJEDNIČKA PONUDA

Ponudu može podneti grupa ponuđača.

Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, sastavni deo zajedničke ponude mora biti sporazum kojim se ponuđači iz grupe međusobno i prema naručiocu obavezuju na izvršenje javne nabavke, a koji obavezno sadrži podatke iz člana 81. st. 4. tač. 1) i 2) ZJN i to podatke o:

- članu grupe koji će biti nosilac posla, odnosno koji će podneti ponudu i koji će zastupati grupu ponuđača pred naručiocem,

- opisu poslova svakog od ponuđača iz grupe ponuđača u izvršenju ugovora.

Grupa ponuđača je dužna da dostavi sve dokaze o ispunjenosti uslova koji su navedeni u poglavlju IV konkursne dokumentacije, u skladu sa uputstvom kako se dokazuje ispunjenost uslova (Obrazac 4. u poglavlju VI).

Ponuđači iz grupe ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema naručiocu.

Zadruga može podneti ponudu samostalno, u svoje ime, a za račun zadrugara ili zajedničku ponudu u ime zadrugara.

Ako zadruga podnosi ponudu u svoje ime za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci odgovara zadruga i zadrugari u skladu sa zakonom.

Ako zadruga podnosi zajedničku ponudu u ime zadrugara za obaveze iz postupka javne nabavke i ugovora o javnoj nabavci neograničeno solidarno odgovaraju zadrugari.

9. NAČIN I USLOVI PLAĆANJA, GARANTNI ROK, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE

9.1. Zahtevi u pogledu načina, roka i uslova plaćanja.

Rok plaćanja je 90 dana, celokupan iznos, od dana isporuke (istovara i kvantitativno i kvalitativno usaglašenog prijema dobara koja su predmet ove javne nabavke, kao i potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu, uz obavezu Ponuđača da dostavi račun u dva primerka) i puštanja u rad (provera funkcionalnosti i obuka zaposlenih koja se sprovodi u prostorijama Naručioca, na osnovu dokumenta koji ispostavlja ponuđač, a kojim je potvrđena isporuka dobara.

Plaćanje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Ponuđaču nije dozvoljeno da zahteva avans.

9.2. Zahtevi u pogledu garantnog roka

Garancija – ne može biti kraća od 12/24 meseca od dana isporuke dobra, uz obavezu ponuđača da dostavi garantni list uz isporučeno dobro.

9.3. Zahtev u pogledu roka isporuke dobara

Rok isporuke dobara ne može biti duži od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Mesto isporuke – na adresu naručioca:

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5

9.4. Zahtev u pogledu roka važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da u pisanom obliku zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude.

Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude ne može menjati ponudu.

10. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI

Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, a koja uključuje i ugradnju isporučene opreme, s tim da će se za ocenu ponude uzimati u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost.

U cenu je uračunata cena predmeta javne nabavke.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. ZJN.

Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima.

11. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA FINANSIJSKOG I SPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

Sredstvo finansijskog obezbeđenja za ozbiljnost ponude i to blanko sopstvenu menicu, koja mora biti evidentirana u Registru menica i ovlašćenja Narodne banke Srbije. Menica mora biti overena pečatom i potpisana od strane lica ovlašćenog za zastupanje, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo, sa naznačenim iznosom od 10% od ukupne vrednosti ponude bez PDV-a. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Rok važenja menice je 30 dana od dana otvaranja ponuda. Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude treba da traje najmanje koliko i važenje ponude.

Naručilac će unovčiti menicu datu uz ponudu ukoliko: ponuđač nakon isteka roka za podnošenje ponuda povuče, opozove ili izmeni svoju ponudu; ponuđač kome je dodeljen ugovor blagovremeno ne potpiše ugovor o javnoj nabavci; ponuđač kome je dodeljen ugovor ne podnese sredstvo obezbeđenja za dobro izvršenje posla u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Naručilac će vratiti menice ponuđačima sa kojima nije zaključen ugovor, odmah po zaključenju ugovora sa izabranim ponuđačem.

Ukoliko ponuđač ne dostavi menicu ponuda će biti odbijena kao neprihvatljiva.

Izabrani ponuđač je dužan da dostavi:

Blanko spostvenu menicu za dobro izvrenje posla - Izabrani ponuđač se obavezuje da u trenutku zaključenja ugovora, preda naručiocu blanko sopstvenu menicu za dobro izvršenje posla, a uz istu mora biti dostavljeno popunjeno i overeno menično ovlašćenje – pismo. Uz menicu mora biti dostavljena kopija kartona deponovanih potpisa koji je izdat od strane poslovne banke koju ponuđač navodi u meničnom ovlašćenju – pismu. Blanko sopstvena menica za dobro izvršenje posla izdaje se u visini od 10% od ukupne vrednosti ugovora bez PDV-a, sa rokom važnosti koji je 30 (trideset) dana duži od isteka roka za konačno izvršenje posla. Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja. Ako se za vreme trajanja ugovora promene rokovi za izvršenje ugovorne obaveze, važnost blanko menice za dobro izvršenje posla mora da se produži. Naručilac će unovčiti menicu za dobro izvršenje posla u slučaju da ponuđač ne bude izvršavao svoje ugovorne obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom.

Menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku Izabrani ponuđač se obavezuje da u tenutku primopredaje predmeta javne nabavke preda naručiocu menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku. Menica za otklanjanje grešaka u garantnom roku se izdaje u visini 10% od ukupne vrednosti ugovora, bez PDV-a. Naručilac će unovčiti menicu za otklanjanje grešaka u garantnom roku u slučaju da izabrani ponuđač ne izvrši obavezu otklanjanja kvara koji bi mogao da umanji mogućnost korišćenja predmeta ugovora u garantnom roku. Sredstvo obezbeđenja traje najmanje onoliko koliko traje rok za ispunjenje obaveze ponuđača koja je predmet obezbeđenja.

12. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE

Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje.

13. NAČIN PREUZIMANJA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I PLANOVA, ODNOSNO POJEDINIH NJENIH DELOVA

Ako tehničku dokumentaciju i planove, odnosno pojedine njene delove, zbog obima i tehničkih razloga nije moguće objaviti, naručilac će u skladu sa čl. 9. st. 1. tač. 13) Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, naručilac će, na zahtev potencijalnog ponuđača, dostaviti traženu dokumentaciju pute e-mail-a, telefaksom ili poštom.

14. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku putem pošte na adresu Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, odsek javnih nabavki, 23000 Zrenjanin, Dr Vase Savića br. 5, e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, fax br. 023/534-712 tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Radno vreme naručioca je od 07-15h od ponedeljka do petka. Sve dodatne informacije ili pojašnjenja, koja budu prispela na e-mail adresu naručioca, nakon navedenog radnog vremena, smatraće se da su stigla prvog, narednog radnog dana.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom „Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN br.  26/2018”.

Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili maje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda.

Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju.

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. ZJN,  i to:

- putem elektronske pošte ili pošte, kao i objavljivanjem od strane naručioca na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici;

- ako je dokument iz postupka javne nabavke dostavljen od strane naručioca ili ponuđača putem elektronske pošte, strana koja je izvršila dostavljanje dužna je da od druge strane zahteva da na isti način potvrdi prijem tog dokumenta, što je druga strana dužna da to i učini kada je to neophodno kao dokaz da je izvršeno dostavljanje.

15. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA

Posle otvaranja ponuda naručilac može prilikom stručne ocene ponuda da u pisanom obliku zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača (član 93. ZJN).

Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, odnosno njegovog podizvođača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača, kao i kod njegovog podizvođača.

Naručilac može uz saglasnost ponuđača da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja.

U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena.

Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

16. KORIŠĆENJE PATENATA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA

Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač.

17. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA SA DETALJNIM UPUTSTVOM O SADRŽINI POTPUNOG ZAHTEVA

Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, koji ima interes za dodelu ugovora u konkretnom postupku javne nabavke i koji je pretrpeo ili bi mogao da pretrpi štetu zbog postupanja naručioca protivno odredbama ZJN.

Zahtev za zaštitu prava podnosi se naručiocu, a kopija se istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija).

Zahtev za zaštitu prava se dostavlja naručiocu neposredno, elektronskom poštom na e-mail adresu nabavke.bolnicazr@gmail.com, faksom na broj 023/534-712 ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom. Zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko ZJN nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici, najkasnije u roku od dva dana od dana prijema zahteva.

Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije sedam dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja i ukoliko je podnosilac zahteva u skladu sa čl. 63. st. 2. ZJN ukazao naručiocu na eventualne nedostatke i nepravilnosti, a naručilac iste nije otklonio.

Zahtev za zaštitu prava kojim se osporavaju radnje koje naručilac preduzme pre isteka roka za podnošenje ponuda, a nakon isteka roka iz prethodnog stava, smatraće se blagovremenim ukoliko je podnet najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz čl.108. ZJN ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz čl. 109. ZJN, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 10 dana od dana objavljivanja odluke na Portalu javnih nabavki.

Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje ponuda, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka.

Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva.

Zahtev za zaštitu prava ne zadržava dalje aktivnosti naručioca u postupku javne nabavke u skladu sa odredbama člana 150. ovog ZJN.

Zahtev za zaštitu prava mora da sadrži:

- naziv i adresu podnosioca zahteva i lice za kontakt;

- naziv i adresu naručioca;

- podatke o javnoj nabavci koja je predmet zahteva, odnosno o odluci naručioca;

- povrede propisa kojima se uređuje postupak javne nabavke;

- činjenice i dokaze kojima se povrede dokazuju;

- potvrdu o uplati takse iz člana 156. ZJN;

- potpis podnosioca.

Validan dokaz o izvršenoj uplati takse, u skladu sa Uputstvom o uplati takse za podnošenje zahteva za zaštitu prava Republičke komisije, objavljenom na sajtu Republičke komisije, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) ZJN, je:

1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. ZJN koja sadrži sledeće elemente:

(1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke;

(2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga.

* Republička komisija može da izvrši uvid u odgovarajući izvod evidencionog računa dostavljenog od strane Ministarstva finansija – Uprave za trezor i na taj način dodatno proveri činjenicu da li je nalog za prenos realizovan.

(3) iznos takse iz člana 156. ZJN čija se uplata vrši – 120.000,00 dinara;

(4) broj računa: 840-30678845-06;

(5) šifru plaćanja: 153 ili 253;

(6) poziv na broj: podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava;

(7) svrha: ZZP; Opšta bolnica „Đorđe Joanović“; javna nabavka broj JN 26/2018;

(8) korisnik: budžet Republike Srbije;

(9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse;

(10) potpis ovlašćenog lica banke, ili

2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1, ili

3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava), ili

4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa ZJN i drugim propisom.

Postupak zaštite prava ponuđača regulisan je odredbama čl. 138. - 166. ZJN.