|  | REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5 Tel: (023) 536-930; centrala 513-200; lokal 3204 Fax: (023) 564-104 PIB 105539565 matični broj: 08887535 Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja 840-17661-10 E-mail: bolnicazr@ptt.rs www.bolnica.org.rs |
| --- | --- |

Zrenjanin, 25.07.2018. god.

Del. broj: 13-1482

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj JN 26/2018 – Nabavka medicinske opreme.

Dana 24.07.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku JN 26/2018 – Nabavka medicinske opreme.

PITANJE:

Molimo Vas za sledeće pojašnjenje u vezi sa JN 26/2018, partija 2, respiratori:

U Vašem pojašnjenju broj 13-1438 od 19.07.2018, potencijalni ponuđač je između ostalog postavio pitanja "Da li prihvatate ponudu za uređaj koji ima mogućnost podešavanja I:E 1:150 do 150:1?" i "Da li prihvatate ponudu za uređaj koji ima mogućnost podešavanja  f: 1-150 bpm?" Obzirom da je Vaš odgovor na oba pitanja glasio "Prihvata se, ponuđeni opseg jeste bolji od zahtevanog minimuma" i obzirom da ste u obaveštenju broj 13-1442 od 20.07.2018. ipak napravili relevantne izmene iako ih potencijalni ponuđač koji je postavio pitanje nije ni tražio ("I:E: 1:150 do 150:1" i "f: 1 - 150 bpm"), nije nam jasno da li se ovde radi o štamparskoj grešci tj. da li je naručilac želeo da ostane pri neizmenjenim karakteristikama "I:E: 1:9 do 4:1" i "f: 1 - 80 bpm" koje ispunjava većina proizvođača ventilatora?  Podsećamo da bi izmena koja glasi "I:E: 1:150 do 150:1" i "f: 1 - 150 bpm" drastično smanjila mogućnost konkurencije za ovu partiju i isključila neke renomirane proizvođače ventilatora.

ODGOVOR:

Napravljena je greška prilikom izmene konkursne dokumentacije i traženi parametri će biti korigovani da glase:

I:E:  1:9 do 4:1 ili bolji     i

f: 1 - 80 bpm, ili širi

S poštovanjem

Komisija za JN 26/2018