|  |  |
| --- | --- |
| Logo bolnice | ***REPUBLIKA SRBIJA - AP VOJVODINA***  **OPŠTA BOLNICA “Đorđe Joanović”**  Zrenjanin, ul. Dr Vase Savića br. 5  Tel: **(023) 536-930;** centrala **513-200;** lokal **3204**  Fax**: (023) 564-104**  **PIB 105539565 matični broj: 08887535**  Žiro račun kod Uprave za javna plaćanja **840-17661-10**  E-mail**:** [**bolnicazr@ptt.rs**](mailto:bolnicazr@ptt.rs)www.bolnica.org.rs |

Zrenjanin, 22.08.2018. god.

Del. broj: 13 – 1743

**Pojašnjenje broj 1 konkursne dokumentacije za JN 34/2018 – MATERIJAL ZA DIJALIZU**

Dana 20.08.2018. godine dostavljen nam je zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije za javnu nabavku broj **JN 34/2018 – Materijal za dijalizu.**

**PITANJE 1:**

Molimo Naručioca da pojasni na koji način će sprovesti testiranje dostavljenih uzoraka ponuđenih dobara za partiju broj 17?

**ODGOVOR 1:**

Ukoliko Komisija zaključi da je to potrebno, a zbog specifičnih osobina traženog proizvoda, Naručilac će zahtevati dostavljanje uzorka za partiju 17-Sredstvo za hladnu sterilizaciju mašina za tip aparata Fresenius - ,,PURISTERIL 340“ ili odgovarajuće .

Za sve tražene proizvode u obrascu specifikacije ponude sa strukturom cene detaljno su opisane bitne karakteristike istih. Na str. 34 konkursne dokumentacije, pored drugih navedena i karakteristika konduktivitet koju je od traženih parametara iz tehničke specifikacije jedino moguće izmeriti na Odeljenju za dijalizu Opšte bolnice ,,Đorđe Joanović“ Zrenjanin, a čije su navedene vrednosti (konduktivitet radnog rastvora dezinficijensa (1+24) od 0,43+ - 0,07 mS/cm) u opsegu koji je propisao proizvođač aparata za hemodijalizu tipa Fresenius.

Samo u slučaju da Komisija utvrdi da je to potrebno, testiranje uzoraka za partiju 17. izvršiće se na sledeći način:

Prvo će se analizirati priložena dokumetacija, zatim će se vršiti provera da li je proizvod odgovarajućih karakteristika koje su zahtevane po tehničkoj specifikaciji za partiju 17. na str. 34 konkursne dokumentacije. Dalje će se izvršiti testiranje dostavljenog uzorka na Odeljenju za dijalizu Opšte bolnice ,,Đorđe Joanović“ Zrenjanin istovremeno na dva aparata Fresenius 5008S uz prisustvo predstavnika naručioca i ovlašćenih predstavnika ponuđača. Merenje konduktiviteta vršiće se instrumentom COND u fazi dezinfekcije u programu hladne dezinfekcije a ne fazi ispiranja dezinfekcionog sredstva. Rezultati merenja moraju odgovarati vrednostima iz tehničke specifikacije ( 0,43mS/cm+/-0.07mS/cm) sredstva za hladnu dezinfekciju, tj.Puristeril 340 navedenog u uputstvu za rukovanje proizvođača aparata za hemodijalizu tipa Fresenius. Dobijeni rezultati će se unositi u zapisnik.

**PITANJE 2:**

Molimo Naručioca da pojasni na koji način će sprovesti testiranje dostavljenih uzoraka ponuđenih dobara za partije broj 11, 12 i 13?

**ODGOVOR 2:**

U slučaju da Komisija zaključi da je to potrebno, zahtevaće se dostavljanje uzoraka za partije br.11,12 i 13 i zatim izvršiti testiranje na sledeći način:

Prvo će se pregledati originalno pakovanje i odrediti karakteristike proizvoda uvidom u oznake na pakovanju. Zatim će se materijal otpakovati i pregledati vizuelno i ručno, da li ima sve potrebne sastavne delove, nastavke i osobine, kao i originalni proizvod odnosno materijal koji preporučuje proizvođač mašine za hemodijalizu. Ako je prethodno testiranje bilo pozitivno, dalje će se testirati mogućnost montiranja materijala na mašinu po uputstvu proizvođača mašine za hemodijalizu.

Testiranje će se obaviti na Odeljenju za dijalizu Opšte bolnice ,,Đorđe Joanović“ Zrenjanin i sve analize tokom testiranja dostavljenih uzoraka uneće se u zapisnik.

U vezi sa navedenim, biće izvršena izmena i dopuna konkursne dokumentacije, koju će naručilac objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet strani.

Komisija za JN 37/2017